# MANUAL DA BANCADA V3

## PROJETO E VERIFICAÇÃO DIGITAL

## HARDWARE NÃO ENSAIADO

Núcleo eletromagnético de bancada: projeto elétrico, aquisição sincronizada, calibração, controle CC e FEM 3D preliminar.

Esta edição consolida os documentos técnicos completos do projeto. Nenhuma montagem, calibração, captura experimental ou qualificação térmica/elétrica é apresentada como realizada. Software e resultados calculados não substituem ensaio físico.

Referência digital: repositório 7dsol3/nucleo-campo-toroidal-quantico.

O erro de 2,79% refere-se ao ponto central do caso FEM e às hipóteses documentadas; não é limite de erro certificado para todo o domínio 3D.

# Roteiro de consulta e estado da evidência

| Modo | Configuração e comparação permitida |
| --- | --- |
| CA principal | Duas fontes sincronizadas, capacitores em série, receptor com carga; 2 V RMS, 1.400 Hz e fase 0° como primeiro ponto a qualificar. |
| CC de mapa/FEM (CC2) | Duas bobinas, 0,150 A CC medidos em cada uma, capacitores contornados e receptor aberto; corresponde ao FEM estático publicado. |
| PI CC (PI1) | Uma bobina controlada pelo Pico/MCP4725; segunda fonte e receptor desconectados; não reproduz automaticamente o mapa FEM de duas bobinas. |
| Toroide auxiliar | Ensaio separado com alimentação e potência próprias; sem terceiro driver CA simultâneo implementado. |

1. Visão geral, entregas e modos de operação

2. Eletrônica, equipamentos e envelope calculado

3. Ligações, pinagem e fronteiras de potência

4. Qualificação elétrica e térmica pendente

5. Sensor de campo, temperatura e calibração

6. Captura simultânea PicoScope

7. Filtro analógico e carregamento de medição

8. Análise, proveniência e limites de erro

9. Firmware PI CC de uma bobina

10. FEM 3D executado e precisão documentada

11. Fontes primárias e parâmetros usados

Anexos: lista de materiais elétricos integral e componentes do filtro. Os arquivos mecânicos CAD/STL continuam na V2. Os links de arquivos abrem sua localização no GitHub; links de fabricantes preservam os destinos originais.

# 1. Visão geral, entregas e modos de operação

Fonte consolidada: README.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Bancada V3 — projeto elétrico, FEM e medição

Esta entrega complementa a montagem V2 com eletrônica especificada, cálculo 3D por elementos finitos efetivamente executado, captura de instrumentos, análise de formas de onda e firmware de controle CC. É documentação e software para construir e qualificar uma bancada; não é uma bancada já fabricada ou medida.

## Arquivos de uso direto

| Parte | Entrega |
| --- | --- |
| Manual consolidado | Manual_Bancada_V3.pdf, DOCX |
| Circuito, equipamentos, valores e limites | eletronica/README.md, esquema.svg, BOM.csv, LIGACOES.md |
| Caracterização para liberar cada ponto de operação | eletronica/QUALIFICACAO.md |
| FEM tetraédrico 3D e resultados calculados | fem/README.md, solver.py, resultados.json, VTU |
| Aquisição PicoScope real, sem simulação de dispositivo | aquisicao/README.md, capturar_pico.py |
| Filtro de aquisição dimensionado | aquisicao/FILTRO_ANTIALIAS.md |
| Calibração, potência assinada e comparação CA/CC | medicoes/README.md, análise CA, análise CC e FEM |
| Controle CC em Raspberry Pi Pico + MCP4725 | controle/README.md, main.py, controlador.py |
| Pacote completo | Nucleo_Bancada_V3.zip |

Os desenhos/STL mecânicos continuam na V2. Os documentos V1/V2 registram entregas anteriores; as escolhas de eletrônica desta V3 complementam a antiga lista de instrumentos a selecionar. O nome artístico do repositório não transforma o modelo em um dispositivo quântico.

## O que foi efetivamente executado

• Solver FEM Galerkin P1 tridimensional, três malhas/domínios, caso manufaturado, comparação independente com Biot–Savart e exportação VTU/NPZ. O caso principal tem 196.661 tetraedros e 33.000 nós.

• Dimensionamento do circuito com tolerâncias, correntes por fase, retorno de energia, sangrias, dissipação e limites condicionais.

• Testes analíticos da análise de formas de onda, contratos da captura e PI discreto com planta RL de evolução exata por amostra.

• Verificações de integridade e site; relatórios de software não são relatórios de ensaio físico.

O FEM prevê 57,7779 µT no centro para duas correntes CC prescritas de 0,150 A; a referência independente é 59,4386 µT, diferença de 2,79% nesse ponto. Erro RMS no eixo de 3,52% e fora do eixo de 3,13% nas amostras documentadas. Há calibre/contorno aproximados e homogeneização do enrolamento; isso não valida todo o campo com um erro único nem inclui perdas CA.

## Modos separados e reproduzíveis

| Modo | Conexão e objetivo |
| --- | --- |
| CA principal | Duas fontes sincronizadas, capacitores em série e receptor com carga. Referência inicial 2 V RMS, 1.400 Hz, fase 0°, toroide desligado. |
| CC de mapa/FEM | Duas bobinas com 0,150 A CC medidos, capacitores contornados, receptor aberto e toroide desligado. Ver ligações específicas; este é o caso do FEM. |
| PI CC | Uma bobina, capacitor contornado, segunda fonte e receptor desconectados. Firmware regula somente essa planta. Não equivale ao mapa FEM de duas bobinas. |
| Toroide auxiliar | Excitação independente documentada, contabilizada separadamente; não converter um campo toroidal em feixe axial. |

Reconfigurar somente desenergizado. Os instrumentos e a resposta real das proteções determinam os pontos liberados. A faixa 4,70 V RMS é uma recomendação baseada numa grade de cálculo, não garantia universal; 5 V RMS exige verificar corrente e integridade da senoide em cada condição.

## Execução e estado da evidência

py -B bancada_v3/eletronica/calculos.py

py -B bancada_v3/fem/validate_artifacts.py

py -B bancada_v3/medicoes/testes.py

py -B bancada_v3/medicoes/testes_cc.py

py -B -m unittest discover -s bancada_v3/aquisicao -p "test_*.py"

py -B -m unittest discover -s bancada_v3/controle -p "test_*.py"

Para refazer o FEM, criar ambiente separado e instalar fem/requirements.txt, conforme as instruções do módulo. Não é necessário instalar esse solver para abrir a V2 ou consultar os resultados já calculados.

O adaptador real de captura precisa do driver PicoSDK e do instrumento conectado; falha explicitamente se faltarem. O diagnóstico deste ambiente encontrou PicoSDK ausente; nenhuma captura experimental foi criada. O firmware não foi carregado numa placa física. Os CSV de campanha continuam vazios e as calibrações pendentes. A compra, fabricação, montagem, qualificação térmica/elétrica e coleta real não podem ser substituídas por arquivos ou testes automatizados.

As alegações de energia do vácuo, gravidade controlada e wormholes continuam sem implementação demonstrada; consultar a auditoria científica.

# 2. Eletrônica, equipamentos e envelope calculado

Fonte consolidada: eletronica/README.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Eletrônica de bancada V3

O pacote define os componentes, ligações, medições e cálculos para montar uma bancada eletromagnética clássica. A montagem física, calibração, estabilidade, dissipação e proteção ainda precisam ser ensaiadas. A geometria e o modelo V2 foram preservados; a imagem conceitual não é evidência de funções quânticas.

Arquivos: esquema SVG, BOM, ligações, qualificação, sensores, fontes oficiais, cálculos, relatório JSON e envelope CSV.

## Componentes selecionados

• RIGOL DG1022Z: duas saídas senoidais sincronizadas, 100–5000 Hz, indicação de carga High Z e offset de 0 V. A amplitude válida é a medida nos bornes de saída dos amplificadores.

• Dois TI OPA548EVM: configuração não inversora padrão. O divisor R5/R7 atenua por 2 e a realimentação RF1/R2 amplifica por 2; o ganho total é aproximadamente 1. Preservar R2, R5, R7 e RF1 de 10 kΩ. Trocar apenas Rcl/R8 por 82 kΩ, 1%. O limite nominal é 0,744 A de pico; exigir qualificação entre 0,72 e 1,00 A de pico, nos dois sentidos, frio e quente. A tolerância publicada para 2,5 A não garante precisão nesse novo ponto.

• R&S HMP2030: CH1 e CH2 isolados, cada um em 12,00 V e limite de 4,8 A; ponto médio em SGND. Rails medidos dentro de 11,88–12,12 V. O instrumento oferece 80 W por canal e 188 W no total. CH3 fica em 5 V para os sensores, ou em 3,3 V para o toróide auxiliar em outro ensaio.

• Ramos AC: saída OPA → capacitor TDK B32754C2106K000 de 10 µF, ±10%, filme MKP → bobina de 50 espiras → resistor não indutivo Vishay NH02510R00FE02 de 10 Ω, 1%, 25 W → SGND. O resistor de 10 Ω também é o shunt Kelvin. Sua impedância e fase precisam de calibração; não adicionar outro shunt à série sem alterar o modelo.

• Receptor: 20 espiras, raio médio de 35 mm e carga de 100 Ω, 0,1%, 0,25 W. Uma extremidade vai a SGND para referenciar a aquisição.

• PicoScope 4824A: A=fonte1, B=shunt1, C=fonte2, D=shunt2, E=carga. Canais F/G opcionais registram saída/referência do DRV425EVM; H registra LM35DZ. Todos os BNC têm terra comum em SGND. Amostragem pretendida de 1 MS/s por canal, confirmada pelo SDK. A resolução física é de 12 bits.

## Envelope de operação

Primeiro ponto: 2,00 Vrms por fonte, 1400 Hz, fase relativa de 0°, toróide desligado. A previsão V2 é de aproximadamente 0,18545 Arms em cada ramo e 24,05 µW na carga receptora.

O comando pode chegar a 5 Vrms, mas esse valor é condicional à corrente real ≤0,50 Arms. A varredura com L±15%, C±10%, R±1% e cobre entre 20–60 °C encontrou limite conservador de 0,51902 Arms em certas combinações. Usar 4,70 Vrms como teto recomendado para explorar todas as fases nessa varredura reduz o limite a 0,48788 Arms. A grade de 25 Hz não prova o comportamento em todo o contínuo; cada ponto deve ser qualificado por medição sem recorte ou oscilações.

Parar se a corrente exceder 0,50 Arms ou 0,7071 A de pico senoidal, capacitor exceder 30 V de pico, bobina/suporte chegar a 45 °C, dissipador OPA passar de 60 °C, resistor/chassi passar de 70 °C, rail sair de ±1% ou qualquer proteção atuar. O limite interno de pico é proteção contra falha, não controle RMS.

## Retorno de energia e dissipação

Cada rail recebe uma sangria RH1004R700FE01, 4,7 Ω, 1%, 100 W, entre o rail e SGND. A corrente mínima é de 2,5026 A, superior ao retorno combinado de dois drivers qualificados em até 1,00 A de pico cada. A corrente máxima conservadora debitada por rail é de 4,685 A, incluindo 80 mA auxiliares; permanece abaixo do ajuste de 4,8 A. Cada sangria pode dissipar 31,57 W: montar em dissipador separado de até 0,8 °C/W, com barreira contra toque e respeitando a curva de redução de potência do fabricante. A fonte não é presumida capaz de absorver corrente.

O estágio AB do OPA normalmente dissipa a energia reativa. Os diodos de saída para os rails e as sangrias precisam estar corretamente montados; não operar sem sangria. Para cada OPA, o limite térmico conservador calculado é de aproximadamente 8,44 W, incluindo potência real negativa na porta. Com ambiente de até 30 °C, interface de até 0,5 °C/W, dissipador de até 3 °C/W e resistência junção–case conservadora de 2,5 °C/W, a estimativa de junção fica abaixo de 81 °C. O dissipador original do EVM precisa ser medido e, se necessário, ampliado. A tab pode estar em V−: isolar de chassis e terra. A proteção térmica interna não serve de regulador.

## Modos e parada

Comutador manual RUN/STOP com dois contatos isolados: em STOP, fechar E/S de cada OPA para o seu próprio V−. Não ligar E/S a GPIO, SGND ou 3,3 V. Depois desabilitar ambas as saídas da fonte. Esse comutador não é uma parada de emergência certificada com falha segura. Para uma E-stop industrial, o circuito de relé, rearme e falhas precisa de projeto próprio.

AC: dois ramos RLC e receptor, gerador sincronizado; ADC/DAC do PI desconectados fisicamente.

DC2 para mapa FEM: ambos os capacitores contornados, receptor aberto, dois OPA com corrente de 0,15 ADC cada. Dois potenciômetros Bourns 3590S-2-103L de 10 kΩ recebem 3,3 V do Pico e controlam as entradas; ajustar pela corrente medida. Toróide desligado. É diferente do ensaio PI de uma bobina.

PI DC: uma bobina, capacitor contornado, segundo OPA e receptor desconectados. Pico + MCP4725 fornecem comando analógico; ADC lê o shunt por divisor de 0,5. Alvo de 0,15 A, teto de 0,20 A, comando de até 2,5 V e botão hold-to-run. A malha não regula AC. Firmware e montagem precisam de calibração e ensaio próprios.

Toróide auxiliar DC: fonte separada em 3,3 V, limite de 0,20 A, resistor de 22 Ω/5 W e diodo de recirculação; corrente nominal de até 0,15 A. A potência desse ramo entra no balanço global. AC auxiliar simultâneo requer um terceiro driver. Em ensaio separado, OPA2 pode ser requalificado para o toróide após desconectar as duas bobinas axiais; isso não reproduz três excitações simultâneas.

Toda troca de modo exige fonte desligada, STOP ativo, capacitores descarregados e conferência dos cabos. As ligações exclusivas de cada modo estão em LIGACOES.md.

## Reproduzir o dimensionamento

py -B bancada_v3/eletronica/calculos.py

Usa apenas a biblioteca padrão e os parâmetros V2. Resolve a matriz de admitância, calcula limites para qualquer fase em 12805 combinações de frequência/tolerância/temperatura e verifica balanço de energia, corrente, headroom, slew rate, rails, sangrias e temperatura estimada. Os 12 critérios analíticos passaram; isso não certifica o hardware. Nenhum componente foi comprado ou montado por esta execução.

# 3. Ligações, pinagem e fronteiras de potência

Fonte consolidada: eletronica/LIGACOES.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Ligações e pinagem

## Redes da bancada AC

| Rede | Ligações |
| --- | --- |
| P12 | HMPCH1positivo; AVDD dos doisEVM; topoRB+4.7Ω |
| SGND | HMPCH1negativo=CH2positivo; GND dos EVM; retornoR1/R2; negativosBNCgerador e todos DAQ; baseRB+ e topoRB−; referênciareceptor |
| N12 | HMPCH2negativo; AVSS dos doisEVM; baseRB−4.7Ω |
| VIN1/2 | DGCH1/2 centroBNC→entrada não inversora correspondenteEVM; cabo≤0.5m |
| OUT1/2 | Saída potênciaEVM→C1/2; senseKelvinA/C no próprio borneOUT |
| CAP1/2 | Outro terminalC1/2→início pontuado bobinaL1/2 |
| SH1/2 | Fim bobinaL1/2→topoR1/2; senseKelvinB/D neste ponto |
| RX | Início pontuadoreceptor→topocarga100Ω→E; fimreceptor/basecarga→SGND |

R1/R2 retornam individualmente ao pontoestrelaSGND; os cabosBNC não conduzem corrente da bobina. Usarpares trançados naida/retorno, fio≥0.75mm² no circuitoAC e≥1.5mm² nosrails/sangrias, bornes protegidos≥10A/30VDC, conexão firme. Comprimento de potência até0.5m; semprototipagem em breadboard para osrails/OPA/resistores. Não usarPE como retorno deliberado; verificar a relaçãoSGND–PE dos instrumentos e manter um único ponto de ligação deliberada.

OsBNC do Pico têm referência comum; não colocar garra de terra no capacitor, topo de bobina, P12 ouN12. Medir tensão de capacitor subtraindo canais referenciados aSGND ou com sonda diferencial adequada, não movendo a terraBNC.

## OPA548EVM

O chipOPA548 tem1=IN+,2=IN−,3=ILIM,4=V−,5=V+,6=OUT,7=E/S. EVM não é adaptador pino-a-pino; usar bornes/testpoints e os esquemasSBOU132.

• JP6 na seleçãoAVSS para alimentação bipolar; JP5GND.

• Configuração não inversora: JP1 ladoGND, JP2 caminhoVIN+, JP3/JP4 fora; conferir continuidade no esquema/revisão da placa. JP7 aberto habilita; fechado desabilita.

• PreservarR2=R5=R7=RF1=10kΩ eRiso/Rhcp=0Ω; manterRL/RF+ não instalados. R5/R7 atenuam1/2, RF1/R2 amplificam2. RemoverR7 duplicaria o ganho total: não removerR7.

• TrocarR8/Rcl14.7kΩ original por82kΩ1%0.25W. Nunca usarRcloriginal2.5A nessa bancada.

• Entrada não inversora: conector de sinal identificadoVIN+ (J5 na seção3.2/figura4); a tabela4 mencionaJ6. Por essa inconsistência de identificação no manual, confirmar continuidade do conectorVIN+ viaR5 para chipIN+ antes de conectar, sem assumir número deconector.

• Saída: usar borne de potênciaOUT e GND; BNCOUT é monitor. Confirmar borneOUT→chip6 porRiso/Rhcp.

• ContatosSTOP1/2 fechamE/S (TP correspondente)→AVSS/V− da sua placa. Contatos separados entre as placas, semGPIO. Não unirE/S aSGND.

## PI DC: Pico + MCP4725

Usar RaspberryPiPicoRP2040 e móduloMCP4725 de referência Adafruit4725/935 alimentado3.3V (confirmar que os pull-ups I²C também vão a3.3V). O DAC precisa inicializar em0V, memóriaEEPROM pré-configurada0 e botão físicoSTOP fechado até firmware pronto. Não alimentar a entradaOPA por PWM bruto.

| Pico | Destino |
| --- | --- |
| pino 36,3V3OUT | VDDMCP4725, pull-upsSDA/SCL4.7kΩse inexistentes |
| pino 38GND | GND MCP4725→SGNDestrela |
| GP4,pino 6 | SDAMCP4725,I2C0 |
| GP5,pino 7 | SCLMCP4725,I2C0 |
| GP26/ADC0,pino 31 | NóADC protegido, exclusivamente DC |
| AGND,pino 33 | ReferênciaADC→SGND pelo cabeamento de medição |
| GP15,pino 20 | Botãohold-to-run paraGND; pull-up firmware; semcontroleE/S |

MCP4725A0 emGND resulta0x60 na varianteAdafruit usual; confirmar comscannerI²C, pois outras variantes têmendereços diferentes. DAC OUT→resistor 100Ω→entradaVIN+ OPA1. Capacitor100nF juntoVDD DAC. A impedância de20kΩ nominal deentradaEVM, somada100Ω, resulta ganho≈0.9950; calibrar o ganho realDAC→OUT e usar nofirmware. CargaDACmínima20kΩ adequada à aplicação; saída máximaDAC2.5V não é garantia exataOUT2.5V.

SH1→RADCtop10kΩ→nóADC→RADCbottom10kΩ→SGND. NóADC→10nF→AGND eGP26. DiodoSchottkyBAS70 duplo/clamps discretos: anodo ADC/catodo3.3V eanodoSGND/catodo ADC. Razão0.5 nominal, tau≈50µs; firmwareI=2·Vadc/Rshunt, calibradooffset/ganho. Corrente DC normal0–0.2A gera0–1V no ADC. DivisorcarregaRshunt10Ω por20kΩ: efetivo9.995Ω; medir/corrigir. EmAC, desconectar fisicamente o ramoADC eDAC; tensõesnegativas não sãoentradaadmissível do Pico. Não energizar DC comPico/desligado; clamps não são isolação de entrada nem circuito de segurança.

DC: bypassC1 comjumper removível identificadoDC; desconectarDG, segundo OPA eRX; VIN+ somenteDAC. DesfazerDCcomPSUdesligada para voltarAC. A montagem por chicotes exclusivos elimina a necessidade de comutador multipolar de especificação incerta. Se usar seletorAC/OFF/DC, deve serbreak-before-make com posiçãoOFF e intertravamento mecânico que desconecteADC emAC eDAC/gerador alternadamente; verificar todososcontatos antes dehabilitar.

## DC com duas bobinas para comparar o mapa FEM

É um modo distinto do PI de uma bobina. Com fonte desligada/STOP, retirar DG, DAC/ADC e receptor (circuito aberto), bypassar ambos C1/C2 e manter OPA1/2 ativos. A saída 3V3 OUT do Pico, pino 36, alimenta dois potenciômetros multivoltas Bourns3590S-2-103L,10kΩ: terminal 1 aSGND,3 a3.3V,2wiper→100Ω→VIN+ OPA correspondente. Confirmar pinagem/movimento na ficha do componente; ajuste inicia no extremo0V. Adicionar100kΩ de cada wiper paraSGND reduz flutuação se contato abrir, mas não éproteção contra todasfalhas. O Pico deve estar alimentado por USB; não ligar VSYS em paralelo ao USB como alimentação improvisada. Consumo dos dois potenciômetros é inferior a1mA.

Habilitar manualmente e subir lentamente até VSH1/R1=VSH2/R2=0.150ADC, no mesmo sentido axial. Saída OPA requerida≈0.15×Rtotal≈1.605V; wipers precisam ajuste pela medição, porque o EVM carrega o potenciômetro e o ganho varia com posição. Não ajustar apenas pela posição angular. Receptor/toróide OFF; aguardar transiente DC decair. Medir F/G do DRV425 e H do LM35 com HMP CH3 em5.00V/0.10A, referência SGND; DAC fica desconectado no modo DC2. CH3 somente pode alimentar o auxiliar toroidal3.3V em outro ensaio, sem sensores5V conectados.

Registrar duas correntesDCe temperatura em cada pontodocampo. Esse caso deexcitação correspondeao FEM estático comduasbobinas0.15Acada; oPIlegado/firmwarede umabobina não gera automaticamenteessemapa.

## Toróide auxiliarDC

HMPCH3 ajustado3.30V, limite0.20A, habilitado somente em ensaio separado: positivo→chaveTAUX→Raux22Ω5W→enrolamento48espiras→negativo. Diodo1N5819 em paralelo aoenrolamento (catodono ladoRaux, anodono retorno) oferece caminho de recirculação ao abrirchave. O circuito não usaGPIOcomofonte. Corrente máxima nominal3.3/22=0.150A, realmenorpor resistência docobre; potênciaRaux≤0.495W. Para0.150A exatos, medir ecompensar resistência sem ultrapassar0.20A. Esse ensaio deve contabilizarVaux·Iaux àentrada; emoperação simultânea isso soma àfronteiraenergética. ParaACnão usar essediodo emparalelo; terceirodriverAC não está implementado.

## Fronteiras de potência

No núcleoAC: Pentrada=mean(vOUT1·vSH1/R1)+mean(vOUT2·vSH2/R2). Pcarga=mean(vRX²/Rload). R1/R2 e perdasdecobre fazem parte dafronteira experimental. DoisvaloresRMSmultiplicados não calculam potênciareal semfase. Se uma portaabsorve potência, manterseusinalnegativo e somarambas; eficiência contra apenas umafonte cria resultadomistificado.

Na bancada inteira: somar potênciaDCdos railsPSU e auxiliar, incluir sangrias, drivers, gerador/DAQ/controle conforme fronteira declarada. Potênciacargamuito pequena (~24µW nominal) não cobre os≈62Wdasangria; a eficiência do núcleo modelado não é eficiência de tomada. MediçõesDCPSU lentas não substituem capturaACsimultânea dasportas. Desconectarenergia antes de alterar qualquer fio.

# 4. Qualificação elétrica e térmica pendente

Fonte consolidada: eletronica/QUALIFICACAO.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Qualificação elétrica antes do ensaio de bobinas

Nenhuma etapa desta lista foi executada fisicamente. Registrar instrumentos/serial/calibração, firmware/configuração, resistências medidas, temperatura eCSVbruto de cada teste. Não substituir dados reais por arquivos de demonstração.

1. Com tudo desenergizado, conferir resistência/parasitismo dos shunts e carga, C/ESRdoscapacitores, resistênciaDC/indutância das bobinas, orientação/polaridade, isolação mecânica dos dissipadoresV−, cabos/corrente nominal e continuidade SGND. Verificar nenhumcurtoOUT→SGND/rails e contatosSTOP: cadaE/Sfecha aV− emSTOP; testar semcomputador.

2. Conferir EVM: resistorRcl82kΩ, demaisR2/R5/R7/RF1preservados10kΩ; alimentaçãoJP6AVSS; VIN+validado porcontinuidade devidoJ5/J6inconsistente no manual. NÃO ligarbobinas nestaetapa.

3. Montar asduassangrias4.7Ω1%100Wemseusdissipadores separados. AjustarHMPCH1/2semDUT12.00V,limite4.8A; conectar ponto médio. Confirmarrails±12Vantes dehabilitarEVM. Sangriacorrente≈2.55A/rail e potência≈30.64W/rail. Desconectar se calor, rail fora11.88..12.12V ou limite PSUatua. Aquecer por15min, medirtemp a1min econfirmarsuperfície<70°C/ambiente≤30°C; adaptardissipação se necessário.

4. ComSTOPfechado e geradoroff, conectarEVMs com cargasdummy10Ω25W. Confirmardisable efetivo: baixa correntesaída eausência deexcitação. LiberarSTOPmanual e aplicar seno0.2Vrms/1400Hz,offset 0. Medirganho total e offset sem carga/com carga. Corrigiramplitude lendoOUT, não rótuloDG.

5. Qualificarlimitaçãoem cadaEVM comdummyadequada (por exemplo5Ω25Wemtestecurto) egradação deamplitude. Medircorrentepico em ambossentidos e registrarrecorte. Exigir limiar0.72..1.00Aem ambossentidos, frioequente; não sustentarlimitação nemcurto. A limitação não precisa ser exata: envelopeRMSdoensaio ficaabaixodela. Se algumlimiar excede1A, altereRclou reduzaenvelope/sangria comnovodimensionamento; não usar atéretificar.

6. Verificar estabilidade100..5000Hz sem carga,10Ωdummy e depoisramoRLCem0.2Vrms. Inspecionarsinal emalta taxa/banda suficiente para oscilaçõesparasitas, overshoot, ringing, corrente/rail e offset. O circuitoRLCcalculado não modela malha internado OPA nemfiação. Seoscilar, interromper; redesRC/snubber sóapós análise/medição, e contabilizarcorrente/potênciadelas àfronteira. Não instalar valores arbitrários e declararestável.

7. Calibrar offset/ganho e fase relativa dos5canais Pico usando mesmafonteseno, incluindo cabos/sensing. MedirimpedânciacomplexaR1/R2nabanda. Corrigirganho noCSV/análise e incluir erro de fase residual dos shunts e canais na incerteza. O algoritmoV/Rnão é válido comshuntindutivo não corrigido. CanaisA–D±10V, E±0.2V: avaliar níveis baixos eausênciaclipping; semADC PIconectado.

8. Montar ramoAC completo e receptor. Subirpara2.00Vrms/1400Hz/fase0. Capturarsimultaneamente ascincoformas; registrarR,L,C e20–60°C reais. CompararcomprevisãoV2, corrente≈0.18545Arms, carga≈24.05µW. Valoresfora da incerteza exigeminvestigação, não ajuste dosdados.

9. Varrer 100–5000 Hz e fases em pequenos passos, partindo de 0,2 Vrms. Teto recomendado de 4,70 Vrms nas condições assumidas; 5 Vrms apenas em cada ponto medido liberado. Corrente ≤0,5 Arms, picos ≤0,7071 A para seno, Vcap ≤30 Vpico, bobina/suporte abaixo de 45 °C, dissipador OPA ≤60 °C, sangria/chassi ≤70 °C, rail ±1%, sem recorte. Cada captura deve conter ciclos inteiros suficientes. Toda alteração de geometria/temperatura exige nova avaliação.

10. PI/DCseparado: fonteoff/STOP, retirar gerador,receptor eOPA2; bypassC1; conectar DAC eADCdivisor. SemOPAenergizado, programarEEPROMDAC0V e confirmar inicialização/reinicializaçãosemcomando residual. CalibrarADCdivisor0.5 e ganhoDAC→OUT. Alvo0.15A, teto 0.20A, comando≤2.5V ehold-to-run; verificar soltura botão/falhaI²C/ADC/software→DAC0. STOPfísicoindependente precisa funcionar. Controle é200Hz, nãomalhaAC. Registrar overshoot/erro/tempo deacomodação; não inferir desempenho firmware do gráficoV2 legado.

Calor e faulttestpodem exigir requalificação dehardware; atépassarem, ostatus éprojeto paraqualificação, nãobancada funcionalvalidada. Os limites propostos não certificam segurançafuncional, EMC ouconformidadeindustrial.

# 5. Sensor de campo, temperatura e calibração

Fonte consolidada: eletronica/SENSOR_CAMPO.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Medição de campo DC/AC

Selecionado TexasInstrumentsDRV425EVM, fluxgate deum eixo, semcompra ouensaio realizado. Fontes oficiais consultadas12-10-2026: placa, manualSLOU410B, datasheetSBOS729B. O chip mede DC/AC; banda32/47kHz é especificada com Rshunt22Ω. O valor exato da resposta em frequência com100ΩdaEVM precisa ser calibrado, não deduzir precisão5kHz somente da banda47kHz do chip.

Alimentação regulada5.00V/limite0.10A: HMPCH3quandoaux/potenciômetros nãoousam, oufonteauxisolada5V100mAreferenciadaSGND. EVMJ1: 1=VREF,2=VOUT,3=GND,4=VDD, validarcontinuidade com esquemafigura6 antes deenergizar. Há um erro de repetição depino 2 na seção3.3 do manual; o pino dereferência é1conforme esquema. Não cortar trilha do VREFinterno e não injetar tensão no pino 1naconfiguraçãopadrão.

Pico 4824A: F=J1.2VOUT, G=J1.1VREF contraSGND; terrasF/GemJ1.3. Faixa inicial±5V em ambos, acoplamentoDC, mesmaaquisição das fontesA–E; Pico suporta7canais, conferir taxareal retornadaSDK. O código de5canais precisa habilitarF/Gexplicitamente para medircampo; com apenas5canais conectados, essecampo nãoestá capturado. H pode monitorarflag porinterfaceadequada; /ER e /ORdevem estar normais e sãoactive-low com pull-ups5V, semGPIOPico3.3Vdireto.

ConfiguraçãopadrãoR1=100Ω, BSELalto, referênciaVDD/2. Sensibilidade nominalS=4·12.2·100=4880V/T =4.88mV/µT:

B_T = (VOUT - VREF - offset_calibrado_V) / S_calibrada_V_por_T

Sinais do eixo e polaridade precisamser registrados. Em73.4837µTrms a componente ACesperada é0.35860Vrms acima/abaixo dareferência; VREF≈2.5V. ±500µT é faixa aproximadadaEVMem5V, dependente deheadroom; EarthDC/camposlocais e offsettambémocupamfaixa. NãoalterarR1para aumentar sensibilidade semrefazerfaixa/calibração. Precisãoanunciada do sensor nãoé precisão da cadeiaPico+fiação+posição.

Eixo sensível é paralelo àface do chip, entre seuspinos2e14. ParaBz do núcleo, orientar eixo sensível aolongoz; colocarplaca “deitada” horizontal normalmente mede outra componente. Usarsuporte nãoferromagnético queposicione ocentrosensor, nãoabordaPCB, nascoordenadas de comparação. Cabosdealimentação devemtrançados e afastadosdo sensor; dissipadores,sangrias e potenciaiscorrentes retornantes ficamlongedaáreadocampo.

## Calibração e comparação quantitativa

1. Aquecer deacordocommanual, zero/baselinecombobinas desligadas mantendo posição. ParaAC, subtrairbaseline DC e estimara componenteàfrequênciadeexcitação; conservarcampo DCambiente como registro separado. Não zerar o campo ligado arbitrariamente.

2. Calibrar ganho/offsetDC com campo de referência independente. Uma bobinaHelmholtzdecalibraçãodedicada épossível: R50mm,N20porbobina, distânciaentrecentros50mm, corrente DC±0.1Amedida atravésdeshuntcalibrado. Fórmula centralideal B=(4/5)^(3/2)*mu0*N*I/R, resultando±35.97µT. Essa bobina de referência não está fabricada neste pacote; medirR,centros,seção eI e calcularincerteza ecorreçãogeométrica antes de chamá-lacalibrador. Não usar a própria previsãoV2como“campo certificado” para validarV2.

3. CalibrarrespostaACmódulo e fase100–5000Hz com a mesma bobinade referência e corrente ACmedida simultaneamente. CalcularBatravésda geometriareal e amplitude/fase dacorrente, independente datensãodecomando. Exigir ruído,resíduofit,clip eflagsnormais; salvar correçãocomplexaS(f) eincerteza em cada ponto. Condições fora da calibraçãoficam“inconclusivas”.

4. Na bancadaDC2, comL1=L2=0.15ADC eRXaberto, comparar Bz_medida - Bz_baseline comFEMestático eBiot–Savart nasmesmascoordenadas e correntes. NoAC, compararfasorBzmedido comprevisãoV2nasmesmasfases/correntes. Não compararRMSACaovalorDC doFEM.

5. Incluir erro de ganho/offset/fase dos dois canais F/G, tolerância/calibraçãoR1sensor, ruído,posição eorientação, e erro dacorrente de referência. O Pico especificaDC±1%fullscale±300µV; com±5Vsemcalibração erroabsoluto pode exceder10µT porcanal. Isso exige calibração diferencial para comparaçõespercentuaisestritas, não promessa de0.1% noresultadofinal.

## Temperatura: LM35DZ/NOPB no canal H

Selecionado TI LM35DZ/NOPB, TO-92, faixa0..100°C. Datasheet oficial SNIS159H, seção5, consultado12-10-2026: pino 1=+VS, pino 2=VOUT, pino 3=GND. A figura TO-92 é vista por baixo; identificar os pinos com o desenho do encapsulamento, sem inverter por comparação visual com TO-220.

Pino1→HMPCH3+5.00V, pino 3→SGND, pino 2→resistor 100Ω junto ao sensor→PicoH; shellH→SGND. Capacitor100nF entre pinos1/3 perto do sensor. CanalH inicialmente±1V, acoplamentoDC. Conversão nominal temperatura°C=100·VOUT, de0.2V em20°C a0.8V em80°C. Caso use condicionador/filtro, contabilizar ganho e offset. Não colocar capacitor grande diretamente em VOUT; o resistor isola carga capacitiva do cabo.

Fixar eletricamente isolado em contato térmico com a bobina selecionada, deixando a posição registrada. Calibrar com termômetro de referência em25,50e70°C e aguardar equilíbrio; o encapsulamento pode acompanhar parcialmente a temperatura do ar, então leitura nominal não representa automaticamente a temperatura interna do cobre. Uma unidade não monitora simultaneamente as duas bobinas, os dois amplificadores e as sangrias. Os demais pontos exigem termômetro de contato independente; não inferir temperatura de todas as peças pelo canalH.

O canal H é registro de temperatura; o computador e o LM35 não substituem parada física ou limitador térmico independente. Leituras fora da faixa/calibração, sensor desconectado ou temperatura de contato inadequada invalidam uma aprovação automática.

Uma sonda fluxgate mede indução magnética clássica; resultados não demonstram curvatura espacial, vácuo quântico ou energia excedente.

# 6. Captura simultânea PicoScope

Fonte consolidada: aquisicao/README.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Aquisição real com PicoScope 4824/4824A

capturar_pico.py usa a biblioteca oficial ps4000a por ctypes para abrir, identificar, configurar entradas e capturar um bloco simultâneo. Não gera sinais de exemplo, não liga fontes e não comanda saídas do instrumento. Sem driver/dispositivo, termina com captured=false e não cria dados de campanha.

Instalar o PicoSDK oficial compatível com a arquitetura do Python. As assinaturas e enumerações foram conferidas no guia ps4000a e no wrapper oficial. Não é preciso instalar o wrapper Python para usar este adaptador.

## Entradas e filtro

Todas as pontas são 1:1 e todos os retornos BNC vão a SGND em estrela, conforme o esquema V3. Os canais não são diferenciais. Medem o topo dos resistores de retorno e as saídas das fontes, nunca um nó flutuante. Ligar a ponta de terra a outro nó altera ou curto-circuita a montagem.

| Canal | Grandeza | Faixa configurada |
| --- | --- | --- |
| A | Fonte 1, antes do capacitor | ±10 V |
| B | Shunt/resistor série 1 | ±10 V |
| C | Fonte 2, antes do capacitor | ±10 V |
| D | Shunt/resistor série 2 | ±10 V |
| E | Tensão da carga receptora | ±0,2 V |
| F opcional | VOUT do DRV425EVM | ±5 V |
| G opcional | VREF do DRV425EVM | ±5 V |
| H opcional | VOUT do LM35 | ±1 V |

Inserir os filtros e documentar sua resposta conforme FILTRO_ANTIALIAS.md. A banda de 20 MHz do osciloscópio sozinha não evita aliasing a 1 MS/s. Filtragem, sensor, cabos, shunts e instrumentos fazem parte da calibração composta.

O software solicita 1 MS/s por canal e 0,1 s por padrão. Obtém intervalo e capacidade reais com GetTimebase2, escala com MaximumValue, usa os mesmos índices dos canais e recusa overflow, códigos no limite ADC, bloco incompleto ou timeout. O relógio comum não certifica por si só skew e fase da cadeia completa. A duração nominal corresponde a 140 ciclos a 1.400 Hz.

## Comandos

py -B bancada_v3/aquisicao/capturar_pico.py --diagnostico

py -B bancada_v3/aquisicao/capturar_pico.py --output C:/campanha_nucleo/ensaio_001

Para oito canais com campo e temperatura, informar as sensibilidades explicitamente:

py -B bancada_v3/aquisicao/capturar_pico.py --sensores --field-sensitivity 4880 --temperature-sensitivity 0.01 --output C:/campanha_nucleo/ensaio_002

4880 V/T e 0,01 V/°C são valores nominais, não certificados. Substituí-los e corrigir ganho/offset/fase conforme a caracterização da cadeia construída. A conversão usa B=(VOUT−VREF)/sensibilidade e T=VH/sensibilidade; o resultado não deve ser interpretado como calibrado somente porque tem unidade física. Fundo/orientação do campo e contato térmico precisam de registro próprio.

Cada pasta nova recebe formas_onda.csv (vírgulas), captura.json com origem, serial, relógio e SHA-256. Com sensores, recebe também canais_sensores_brutos.csv para preservar F/G/H. O programa não sobrescreve pastas existentes. Os volts brutos são escalados pela faixa e máximo ADC reportado, antes das correções de calibração.

O registro de captura não substitui medicoes/metadados_pendente.json. Copiar e preencher esse template com configuração construída, valores medidos, certificados, controles e incerteza antes de executar medicoes/analisar.py. A saída captured=true confirma uma chamada de aquisição concluída; não confirma conexões, calibração ou funcionamento físico do núcleo. O hardware não foi testado nesta entrega.

py -B bancada_v3/medicoes/analisar.py C:/campanha_nucleo/ensaio_002/formas_onda.csv C:/campanha_nucleo/metadados_002.json --config nucleo_integral_v2/simulacao/configuracao.json --output C:/campanha_nucleo/analise_002.json --summary-csv C:/campanha_nucleo/resumo_002.csv

O analisador CA exige janela coerente e metadados. Para o caso FEM CC, capturar primeiro as bobinas desligadas e depois energizadas, com o sensor na mesma posição e orientação. Manter a bobina receptora aberta e desconectar a entrada do filtro E do receptor; ligar somente essa entrada do filtro E a SGND. O adaptador mantém A–E habilitados: deixar E flutuante pode saturar o filtro e invalidar toda a captura. Aterrar essa entrada de medição não significa curto-circuitar a bobina receptora. Preencher medicoes/metadados_cc_pendente.json com a geometria construída, calibração, controles e limites de erro. A análise CC usa as médias das correntes medidas e subtrai o campo de fundo:

py -B bancada_v3/medicoes/analisar_cc.py C:/campanha_nucleo/cc_ligado/formas_onda.csv C:/campanha_nucleo/cc_fundo/formas_onda.csv C:/campanha_nucleo/metadados_cc.json --output C:/campanha_nucleo/analise_cc.json

Os campos model_config_path e fem_results_path dos metadados apontam para os arquivos da configuração V2 e dos resultados FEM; caminhos relativos são resolvidos a partir da pasta do JSON de metadados. Ajustá-los ao copiar o template para a campanha. Conferir as opções e o significado do resultado no procedimento CC. O FEM central só é escalado quando geometria, correntes e conexões são compatíveis com o caso calculado. Não comparar os 0,15 A CC do FEM com os 2 V RMS CA da referência V2.

No relatório CC, temperature_mean_c é a média da coluna exportada; esse analisador não corrige nem valida automaticamente o sensor de temperatura. Corrigir sua conversão a montante e preservar o canal H bruto e a documentação de calibração. A média nominal não libera um ensaio térmico.

# 7. Filtro analógico e carregamento de medição

Fonte consolidada: aquisicao/FILTRO_ANTIALIAS.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Filtro analógico proposto para aquisição V3

Estado: calculado, ainda não construído, caracterizado ou certificado. A aquisição proposta usa 1 MSps por canal, confirmado pelo driver. Um filtro externo concreto melhora a rejeição fora da banda; nenhum filtro com queda finita elimina aliasing ou dispensa medir a cadeia real.

O conjunto tem cinco caminhos elétricos iguais, mais dois caminhos opcionais para Vout e Vref do sensor de campo e um para LM35H de temperatura. Cada caminho usa um OPA4277PA DIP-14, quatro R de 3,16 kΩ ±1%, quatro C de 1 nF ±1% C0G/NP0 e quatro seguidores, alimentados em ±12 V. A relação de peças com quantidades para cinco, sete e oito canais está em filtro_componentes.csv; o esquema funcional com todos os pinos está em filtro.svg. Não há PCB roteada ou Gerber validado neste pacote.

## Referência primária e limites do componente

O datasheet oficial TI OPAx277 SBOS079C, páginas 5, 8–9 e 20–21, confirma a pinagem e estabilidade em ganho unitário. A alimentação recomendada vai de ±2 a ±18 V. GBW de 1 MHz e slew rate de 0,8 V/µs são típicos, sem mínimo garantido declarado nas respectivas linhas. O grau OPA4277PA tem limites diferentes dos graus P/U: na tabela a 25 °C, offset até ±50 µV e bias até ±2,8 nA. Não aplicar ao PA o destaque genérico de 1 nA. A TI recomenda desacoplamento cerâmico local de 100 nF por alimentação. Página do produto e arquivos de simulação do fabricante.

Não usar os valores típicos como certificado de margem, ruído, distorção ou rejeição de alias. Macromodelo SPICE do fabricante, resposta à carga/cabo e ensaio real complementam este cálculo; o script não executa SPICE.

## Conexão completa por canal

Usar índice n=1…5 para A–E; n=6/7 para F/G opcionais e n=8 para H de temperatura. O escopo tem entradas com terra comum; todos os C de sinal, blindagens e retornos da placa vão ao mesmo SGND em estrela da bancada. Os filtros medem os nós já referenciados a SGND; não tornam as entradas diferenciais ou isoladas.

| Estágio | Entrada do RC | Nó após R e C para SGND | Entrada + do Uₙ | Saída e realimentação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jₙ1 centro → Rₙ1 | Rₙ1 → Cₙ1 → SGND | Pino 3 | Pino 1 ligado diretamente ao 2 |
| 2 | Pino 1 → Rₙ2 | Rₙ2 → Cₙ2 → SGND | Pino 5 | Pino 7 ligado diretamente ao 6 |
| 3 | Pino 7 → Rₙ3 | Rₙ3 → Cₙ3 → SGND | Pino 10 | Pino 8 ligado diretamente ao 9 |
| 4 | Pino 8 → Rₙ4 | Rₙ4 → Cₙ4 → SGND | Pino 12 | Pino 14 ligado diretamente ao 13 |

Cada C conecta o nó após seu R a SGND; não está em série com a entrada. Os buffers evitam que um RC carregue diretamente o anterior. Ligar pino 14 a Rₙ5 de 47 Ω e então ao centro de Jₙ2/BNC do ADC. A realimentação pino 14→13 fica antes dos 47 Ω. Usar entrada ADC de 1 MΩ, sem terminador de 50 Ω. O resistor de saída reduz a interação com capacitância do cabo, mas não prova estabilidade: medir degrau, overshoot e oscilação com o cabo real.

Pino 4 recebe +12 V e pino 11 recebe −12 V. Em cada CI, colocar 100 nF cerâmico entre pino 4/SGND e entre pino 11/SGND, junto aos terminais. Adicionar 10 µF/25 V locais em cada trilho. No bulk positivo, positivo em +12 V e negativo em SGND. No bulk negativo, positivo em SGND e negativo em −12 V. Conferir o entalhe e a vista superior da peça antes de ligar. Alimentar pela fonte de bancada protegida da V3; o filtro não fornece intertravamento ou proteção de entrada contra conexão em nó errado.

No sinal de 5 Vrms, pico de 7,071 V, há folga calculada em relação aos trilhos ±12 V. A folga real deve considerar common-mode, carga, ruído e partidas; não testar alta amplitude com a placa desenergizada. Resistores dissipam menos de 8 mW no limite ideal de entrada de 5 Vrms para frequência muito alta, mas qualquer falha de conexão exige revisão. Posicionar as placas perto do nó medido, separar entrada/saída, evitar protoboard sem caracterização e manter cabos curtos. Medir capacitância do cabo mais ADC; 100 pF no script é apenas hipótese.

| Filtro | Entrada real | Destino ADC |
| --- | --- | --- |
| U1 | Saída OPA548EVM 1 | A / v_source1_v |
| U2 | Topo do R série 1 | B / v_series1_v |
| U3 | Saída OPA548EVM 2 | C / v_source2_v |
| U4 | Topo do R série 2 | D / v_series2_v |
| U5 | Topo da carga receptora | E / v_load_v |
| U6 opcional | DRV425EVM Vout | F bruto |
| U7 opcional | DRV425EVM Vref | G bruto |
| U8 opcional | LM35H saída | H bruto |

Os filtros não substituem a calibração dos sensores. A resposta interna, sensibilidade medida, offset e orientação do DRV425EVM são adicionais. A banda de 47 kHz indicada na tabela do DRV425, página 5 para Rshunt=22 Ω não é automaticamente a banda da montagem com 100 Ω. Preservar F/G brutos; um field_t calculado por sensibilidade nominal não é automaticamente um campo calibrado. Para LM35H, preservar H bruto e documentar sensibilidade/offset/temperatura de referência da cadeia; o filtro tem ganho DC próximo de 1 e não corrige deriva ou instalação térmica.

## Transferência, taxa e erro entre canais

Ignorando não idealidades, τ=RC=3,16 µs, fc=1/(2πRC)=50.365,488 Hz e:

HRC(f) = (1 + j f/fc)^(-4)

|HRC| = [1 + (f/fc)^2]^(-2)

faseRC = -4 atan(f/fc)

Os quatro polos coincidem; isto não é um Butterworth de quarta ordem. O corte global de −3 dB é aproximadamente 21,91 kHz. Em f=fc, cada estágio tem amplitude 1/√2, portanto a cascata tem amplitude 1/4, −12,0412 dB e fase desenrolada −180°. Em DC, ganho RC ideal é 1.

| Frequência | Atenuação RC ideal | Ganho / fase relevantes |
| --- | --- | --- |
| 5 kHz | 0,17037 dB | 0,9805768 / −22,6777° |
| Nyquist de 100 kSps: 50 kHz | 11,9151 dB | Rejeitar esta taxa para este projeto de filtro |
| Nyquist de 500 kSps: 250 kHz | 56,3557 dB | Taxa degradada; exige novo orçamento espectral |
| Nyquist de 1 MSps: 500 kHz | 79,9223 dB | Padrão proposto; exige caracterização física |

O projeto adota 70 dB ideais em Nyquist como critério interno de seleção de taxa, não como certificação de alias. Isso exige ao menos 748.629 S/s nominais, ou 763.829 S/s no canto R/C mais rápido de ±1%. Assim, o padrão de 1 MSps atende ao critério calculado; 500 kSps e 100 kSps não atendem. O campo de metadados antialias_cutoff_hz não torna uma taxa inadequada válida. Um polo de 50,365 kHz já fica acima de Nyquist a 100 kSps; a aquisição deve ser refeita ou o filtro reprojetado. Estes arquivos não alteram automaticamente a configuração do capturador.

O script também calcula quatro seguidores como polos de 1 MHz, baseados somente no GBW típico, mais 47 Ω com ADC de 1 MΩ e capacitância total assumida de 100 pF. A 5 kHz, essa aproximação completa dá ganho 0,9804817 e fase −23,8321°. O modelo ignora ganho aberto finito, outros polos, capacitâncias de entrada, dinâmica de saída, acoplamento, PSRR, dispersão térmica e slew não linear. Nunca usar sua rejeição adicional como garantia.

Para 5 Vrms a 5 kHz, SRnecessário=2π f sqrt(2) Vrms=0,222144 V/µs. A razão entre slew típico e necessidade é 3,60, sem margem mínima garantida. Medir distorção e a maior amplitude no primeiro estágio, que vê o maior sinal.

O script enumera 256 cantos independentes de quatro R e quatro C ±1%. A 5 kHz, o ganho RC pode ir de 0,9798001 a 0,9813314, a fase de −23,13046° a −22,22926°; dois canais nos cantos opostos diferem até 0,156284% em ganho e 0,901195° em fase, antes da dispersão dos amplificadores/cabos. Perto de potência em quadratura, menos de um grau já pode ser relevante. Isso precisa entrar no orçamento de fase; aplicar o mesmo ganho nominal aos canais não corrige sua diferença.

Uma senoide de interferência de 5 Vrms junto a 500 kHz ainda poderia produzir aproximadamente 0,5 mVrms após atenuação ideal de 80 dB. O erro admissível depende da amplitude do sinal útil; existem várias bandas que podem dobrar para a banda medida. É necessário medir/limitar espectro de entrada fora da banda e respostas reais, inclusive pickup após o último filtro e clipping dos buffers. Atenuação em Nyquist isolada não limita o erro de alias de um espectro desconhecido.

## Carregamento e balanço de potência

O primeiro RC carrega o nó mesmo que o opamp tenha alta impedância. Ignorando bias/parasitismo, a admitância vista é:

Yin(f) = 1 / [3160 + 1/(j 2π f 1nF)]

Iin = Yin * Vnó

PentradaRC = |Vnó,rms|^2 Re(Yin)

Em 5 kHz, |Zin|=31.987,46 Ω; em 1400 Hz, 113.726,01 Ω. Um nó de 5 Vrms fornece 156,31 µArms ao RC de entrada a 5 kHz, com 77,21 µW de potência real. O carregamento complexo relativo |R*Yin| vale 0,031262% para 10 Ω e 0,312623% para 100 Ω em 5 kHz. Para fonte de Thévenin resistiva, Vcom/Vsem=1/(1+R*Yin): no caso 10 Ω, módulo 0,9999691 e fase −0,017824°; em 100 Ω, módulo 0,9996864 e fase −0,178188°. Estes são exemplos de carregamento, não uma solução nova do sistema acoplado inteiro.

A corrente do filtro ligado ao shunt não atravessa o resistor de 10 Ω. A corrente de ramo correta, por harmônico, é Iramo=Vshunt/Rshunt + Yin_shunt*Vshunt. A corrente da porta do amplificador também inclui Yin_source*Vsource. Portanto mean(Vsource*Vshunt/Rshunt) não mede sozinho toda a potência saindo do amplificador quando estes filtros estão conectados. Em 5 kHz, Vsource≤5 Vrms e Vshunt≤5 Vrms, a contribuição omitida do filtro do shunt tem limite conservador |Vsource|*|Iin_shunt|≤0,78156 mW por ramo; o RC conectado à própria fonte acrescenta até 0,07721 mW reais. O carregamento da carga receptora também deve entrar no modelo físico como admitância em paralelo; Vload²/Rload continua sendo somente a potência no resistor de carga.

Estas contribuições pequenas são potência de instrumentação, não energia anômala. Incorporar admitâncias complexas ao modelo de medição ou incluí-las explicitamente nos limites de erro. O analisador atual de cinco canais assume resistor puro para corrente; não recebe essa correção automaticamente. Se o orçamento não cobre o efeito, a comparação deve permanecer inconclusiva. O consumo DC dos quads e da instrumentação pertence a uma fronteira de alimentação separada da potência RLC.

## Calibração obrigatória da cadeia completa

Medir cada caminho com sua placa, cabo, faixa ADC, fonte e aterramento reais, incluindo ganho/offset e fase. Calibrar na frequência fundamental e nos harmônicos utilizados, documentando incerteza, temperatura, ruído, clipping e fonte de referência. Valores típicos e tolerâncias de compra não são certificados de calibração.

Para fasores, Vnó(f)=VADC(f)/Hmedido(f). Para campo, (F/HF − G/HG)/Ssensor(f) só é aplicável se todas essas respostas tiverem sido medidas com referências compatíveis. Preservar arquivos brutos e salvar qualquer transformação em novos arquivos com hashes/proveniência. Uma multiplicação por gain na forma de onda não remove atraso de fase, nem corrige igualmente todos os harmônicos. O analisador aceita limites residuais de fase/banda; não deconvolve este filtro por conta própria. Sem orçamento de correção/cobertura suficiente, declarar INCONCLUSIVE.

Antes de considerar aliasing caracterizado: medir ganho/fase na banda útil, comparar canais, varrer frequências através de Nyquist e além dele, limitar o espectro de entrada, verificar estabilidade com cabo real, confirmar a taxa efetiva e repetir com amplitude/temperatura extremas permitidas. Rejeição de 79,92 dB neste documento é resultado de equações, não medição da placa. A banda nominal de um sensor também não substitui os filtros ou a calibração da diferença F−G.

## Reproduzir os cálculos

py -B bancada_v3/aquisicao/filtro.py --output "$env:TEMP/nucleo_filtro_calculado.json"

O script usa biblioteca padrão, recusa sobrescrever a saída e executa 14 verificações independentes de identidades, extremos de tolerância, slew e seleção de taxa. O JSON identifica origin=CALCULATED e PROPOSED_NOT_BUILT_NOT_MEASURED_NOT_CERTIFIED. Nenhum resultado sintético é gravado como ensaio experimental e nenhum parâmetro dos instrumentos é alterado.

# 8. Análise, proveniência e limites de erro

Fonte consolidada: medicoes/README.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Medições simultâneas da bancada V3

Este pacote analisa arquivos capturados em instrumentos reais e também testa o algoritmo com sinais matemáticos identificados como SYNTHETIC. Não existe aquisição experimental preenchida neste repositório. Os dois CSV fornecidos contêm somente cabeçalhos; metadados_pendente.json é deliberadamente incompleto e será rejeitado enquanto tiver origin=PENDENTE.

O programa não controla fontes, certifica instrumentos ou afirma que a bancada já foi construída. A aquisição de hardware está em ../aquisicao/. O cálculo usa somente Python 3.10+ e biblioteca padrão, sem rede.

## Conexão e fronteira de potência

Usar a topologia documentada da V3: dois amplificadores OPA548EVM, cada um alimentando capacitor 10 µF -> bobina -> resistor série 10 Ω -> SGND. O resistor existente de 10 Ω é também o shunt; não acrescentar outro resistor de 10 Ω, pois isso mudaria o circuito simulado. Conexões Kelvin no resistor evitam incluir a queda dos cabos na medição. O valor efetivamente medido e seu limite de erro devem entrar no JSON, na temperatura de operação.

| Canal do PicoScope 4824A | CSV | Conexão positiva | Referência |
| --- | --- | --- | --- |
| A | v_source1_v | Saída do amplificador 1, antes do capacitor | SGND |
| B | v_series1_v | Topo do resistor série 1 no retorno | SGND |
| C | v_source2_v | Saída do amplificador 2, antes do capacitor | SGND |
| D | v_series2_v | Topo do resistor série 2 no retorno | SGND |
| E | v_load_v | Topo da carga resistiva do receptor | SGND |

Os BNC têm terra comum: prender todos os retornos ao mesmo SGND em estrela. Este esquema não mede tensões flutuantes de capacitor ou bobina. Prender um terra BNC em outro nó pode curto-circuitar o circuito. Um terminal da carga receptora fica em SGND; documentar essa ligação porque ela difere de um receptor completamente flutuante.

A corrente é positiva saindo da fonte: i1=v_series1/R1 e i2=v_series2/R2. mean(v_source*i)>0 significa potência entregue ao circuito; valor negativo significa potência recebida pela fonte. A tensão de fonte é medida na saída carregada, não deduzida da indicação do gerador. A fronteira inclui capacitor, cobre e resistor série, mas exclui consumo DC dos amplificadores, gerador, DAQ e computador. Assim, estes dados não medem a eficiência da tomada. A carga receptora resistiva usa mean(v_load²)/Rload.

## Captura e proveniência

1. Preservar CSV bruto e diagnóstico da captura. Não colar uma curva simulada num arquivo experimental. origin=EXPERIMENTAL exige identificação do instrumento, número de série, instante real da aquisição, commit do projeto, documentos de calibração, geometria construída e controles. origin=SYNTHETIC serve somente a sinais gerados por algoritmo.

2. Copiar o template para a pasta da campanha, preencher os valores medidos de R1, R2 e carga (10/10/100 Ω são nominais), e informar a frequência real e seu limite absoluto de erro. O caminho model_config_path é relativo ao arquivo JSON; ajuste-o ao mover o template ou use --config.

3. Usar relógio e disparo comuns aos cinco canais. Confirmar amostragem simultânea, limite de skew, taxa real retornada pelo driver, ausência de clipping e regime estacionário. Exportar uma linha por instante comum. O programa não alinha aquisições feitas em instantes diferentes.

4. Documentar filtragem antialias e sua resposta; o simples campo preenchido não cria um filtro. Informar ganho, offset, ruído e erro de fase de cada caminho de medição, inclusive sonda, divisor, cabo e amplificador de sensor. Considerar quantização no limite de ruído. bandwidth_hz é a banda calibrada, não apenas a banda anunciada.

5. Registrar controles: fontes desligadas, carga resistiva conhecida, troca de canais e repetição. baseline_records lista arquivos reais; o algoritmo não lê nem valida automaticamente o conteúdo dos documentos citados.

O cabeçalho obrigatório usa vírgulas e ponto decimal:

time_s,v_source1_v,v_series1_v,v_source2_v,v_series2_v,v_load_v

As colunas opcionais temperature_c e field_t precisam ter valor finito em todas as linhas, em °C e tesla. field_t é um canal calibrado medindo a componente z no centro; a comparação do módulo da previsão V2 pressupõe campo axial. Registrar aquisição de fundo e sensor/posição/orientação. Não preencher zero para disfarçar um sensor ausente: campo ausente ou zero deixa sua validação inconclusiva. A ausência do campo não impede o cálculo elétrico dos cinco canais, mas impede validar o sistema completo. Temperatura exportada já é física e deve ter sensor/calibração identificados.

Formato mínimo dos instrumentos (substituir pelos dados de cada instrumento real, sem usar os textos a seguir como evidência):

{

"model": "PREENCHER_MODELO_REAL",

"serial": "PREENCHER_SERIAL_REAL",

"calibration_document": "documento_real_da_campanha.pdf",

"calibration_valid_until": "AAAA-MM-DD"

}

O JSON guarda os metadados originais, SHA-256 dos arquivos brutos/JSON/configuração e instante de análise. Um nome de documento sozinho não prova calibração; a equipe deve verificar seu conteúdo e vigência. Metadados não documentados levam a INCONCLUSIVE e jamais a PASS.

## Calibração, janelas e cálculos

Para cada canal, a convenção é físico = (valor exportado − offset) × gain. Se a aquisição já aplicou a correção de um certificado, usar a identidade aqui e declarar seus limites residuais; não corrigir duas vezes. offset_native_bound está na unidade original do CSV; noise_absolute_bound está na unidade física após ganho. Os demais limites são relativos (gain_relative_bound, por exemplo 0.01 = 1%) ou graus (phase_bound_deg). Ganho negativo inverte polaridade. Todos precisam derivar de dados/calibração apropriados à amplitude e banda utilizadas.

time_s precisa ser crescente, sem duplicatas, NaN, Inf, células vazias ou divergência entre intervalos maior que 0,01%. A análise rejeita taxa inferior a 20 amostras por ciclo e skew superior a 0,001 período. O intervalo de potência é uma janela coerente de pelo menos cinco ciclos: N*dt*f precisa ser inteiro com tolerância de 0,0001 ciclo, sendo N o número de amostras sem repetir o ponto final. Pode fornecer window_cycles; se for nulo, procura a maior janela coerente possível e informa as amostras descartadas. Não interpola nem reamostra. Na condição inicial de 1400 Hz e 500 kS/s, 50000 amostras cobrem 140 ciclos. A taxa real retornada pelo driver pode exigir outra duração. Frequência/relógio cuja incerteza produza mais de 0,001 ciclo na janela deixa a comparação inconclusiva.

O relatório extrai média CC, RMS total, RMS CA após remover a média, fasor RMS por DFT na frequência medida, diferença de fase fonte/corrente, potência média assinada por multiplicação simultânea e energia durante a janela. A THD inclui harmônicos inteiros até o menor entre o 10º, a banda declarada e o limite de 20 amostras por harmônico; não é uma certificação de THD em toda a banda ou análise de inter-harmônicos. THD ausente, acima de 1%, componente CC acima de 1% ou energia relevante fora da fundamental impedem uma comparação conclusiva com o modelo senoidal V2.

A previsão importa o solver V2 em modo de leitura, com configuração fornecida, amplitudes/fases fundamentais realmente medidas, frequência, resistores e temperatura. Não executa os geradores de arquivos V2. O V2 tem R série igual nos dois ramos; a análise sinaliza valores diferentes em vez de esconder essa limitação. Toroide auxiliar ativo exige medir suas fontes extras. Geometria, orientação, resistência AC, parasitas e resposta do driver ainda exigem caracterização física.

## Limites de erro e interpretação

O pacote propaga limites absolutos conservadores de ganho/offset/ruído, resistor e fase/skew. Para a amostra de tensão corrigida, usa eV=abs(V)*erro_relativo + abs(gain)*erro_offset + erro_ruído; para corrente, inclui o menor denominador R−eR e o termo cruzado. Para a potência, soma mean(abs(V)*eI + abs(I)*eV + eV*eI) e uma contribuição de fase limitada pela banda declarada. Erros correlacionados não são cancelados. A duração e a energia incluem o limite do relógio comum. Bandwidth, fase e ruído devem cobrir toda a banda transmitida pelo filtro antialias; a documentação incorreta invalida esses limites.

Esses limites não são automaticamente incertezas padrão, não recebem k=2 nem uma probabilidade de cobertura inventada. O relatório informa coverage_probability=null e coverage_factor_k=null. Para um orçamento metrológico formal, faltam distribuições, correlações, repetibilidade e incerteza do modelo. A distinção entre propagação de incertezas padrão, correções e cobertura é explicada pelo NIST TN 1297, seção 5 e seção 6. Este software não se apresenta como certificação NIST.

Uma diferença menor que o limite de medição significa apenas compatibilidade condicionada aos limites informados; a incerteza do modelo permanece não quantificada. Uma diferença maior exige revisar instrumento, conexão, modelo e controles. O resíduo fonte−carga contém todas as dissipações não medidas e possíveis transientes: nunca é classificado como energia extra, energia do vácuo, gravitação ou efeito quântico. Uma fonte que absorve potência requer um driver capaz de fazê-lo naquele ponto; o programa preserva o sinal negativo.

## Executar

Na raiz do repositório, após uma captura e preenchimento real dos metadados:

py -B bancada_v3/medicoes/analisar.py C:/campanha/captura.csv C:/campanha/metadados.json --config nucleo_integral_v2/simulacao/configuracao.json --output C:/campanha/relatorio_001.json --summary-csv C:/campanha/resumo_001.csv

Os nomes de saída precisam ser novos e distintos; o programa recusa sobrescrever evidência. O resumo tem exatamente as colunas e separador ; do Modelo_Medicoes.csv V2, com receptor representado por 0/1, e deve ser mantido junto do JSON de origem/incertezas. O resumo sozinho não diferencia simulação de ensaio; o JSON faz parte obrigatória do resultado. Campo/temperatura não medidos saem vazios, nunca inventados. Um resumo incompleto será rejeitado pela importação do visualizador V2, que exige todas as medições; os cálculos elétricos continuam disponíveis no JSON. Código de saída 2 significa aquisição/entrada rejeitada; código 0 significa análise concluída, não aprovação física. Consulte o campo status e os motivos inconclusivos.

Testar o algoritmo sem nenhum equipamento e sem criar resultados no repositório:

py -B bancada_v3/medicoes/testes.py

py -B bancada_v3/medicoes/testes.py --json-output "$env:TEMP/nucleo_medicoes_testes.json"

Todos os sinais desses testes nascem em diretório temporário, trazem origin=SYNTHETIC e são removidos ao final. Os testes incluem potência em quadratura, fonte absorvendo potência, offset/ganho inversos, CC, harmônicos, incerteza de fase, relógio/janela/skew, timestamps inválidos, dados não finitos, baseline zero, ausência de campo, metadados pendentes e importação sem alteração do modelo V2.

## Ensaio CC estacionário para confronto com FEM

analisar_cc.py é a análise específica de magnetostática: capacitores desviados, receptor aberto, toroide desligado, duas correntes próximas de 0,15 A e sonda z no centro [0,0,0.125] m. Desligar fontes antes de reconfigurar conexões. A rotina CA acima usa uma fundamental e THD; não deve ser usada para julgar um ensaio CC estacionário.

Capturar dois arquivos reais distintos: energizado e fundo, mantendo instrumentos, sensor, posição, faixa e configuração de aquisição. No fundo, ambas as bobinas devem estar sem corrente; esperar os transientes terminarem antes de ambas as capturas. O capturador de hardware pode fornecer as colunas field_t e temperature_c, mas uma conversão por sensibilidade nominal não cria uma calibração. Preservar F/G/H brutos e diagnósticos. Copiar metadados_cc_pendente.json e preencher valores medidos dos shunts, correções, limites, documentos, hashes pré-existentes da captura e origem de ambos os registros. O template é deliberadamente pendente e não representa um ensaio.

py -B bancada_v3/medicoes/analisar_cc.py C:/campanha/cc_energizado.csv C:/campanha/cc_fundo.csv C:/campanha/metadados_cc.json --output C:/campanha/cc_relatorio_001.json

py -B bancada_v3/medicoes/testes_cc.py

O programa usa a mesma calibração (exportado-offset)*gain da análise CA. Extrai médias de fonte/corrente, Imean=mean(Vshunt)/Rshunt, potência assinada mean(Vsource*I), desvio padrão e RMS do resíduo em torno da média. O campo líquido é mean(Benergizado)−mean(Bfundo). O limite conservador do campo soma os limites de ambos os registros e a deriva documentada entre capturas; não assume que erros ou ruído desconhecidos se cancelem. Desvio padrão da captura não é substituto automático para incerteza da média. Erro de tempo, transientes, deriva térmica e ambiente magnético precisam ser controlados no ensaio.

A previsão de Biot–Savart importa somente a geometria e as funções de campo do V2: soma cada espira axial com correntes CC medidas e orientações reais, preservando o sinal, inclusive com correntes negativas. Não utiliza tensão de fonte para supor corrente. A incerteza parcial propagada das correntes não inclui incerteza da geometria ou ambiente; não é incerteza completa do modelo.

O FEM fine_box060 foi resolvido com 0,15 A iguais por bobina. Sua previsão central só é escalada linearmente por média(I1_física,I2_física)/0.15 quando as correntes são demonstradas iguais dentro de 1%, incluindo soma conservadora dos limites das duas correntes. Exige a geometria-base de 100 mm de raio médio, centros em 65/185 mm, 5×10 espiras com passo 1,1 mm, ponto central de origem z=125 mm, regime estacionário, receptor aberto, capacitores desviados e toroide desligado. Se qualquer condição faltar ou mudar, o campo FEM escalado fica vazio e sua comparação INCONCLUSIVE; não se inventa um novo caso FEM para correntes diferentes. O confronto axial V2 continua disponível para correntes independentes.

Os aproximadamente 2,79% entre FEM e referência no centro são uma diferença observada nesse caso numérico, não uma incerteza universal do modelo nem intervalo de cobertura experimental. O relatório preserva o valor do artefato e seu SHA-256. Documentos, calibração ou geometria pendentes mantêm o resultado experimental inconclusivo. Testes matemáticos têm origin=SYNTHETIC e nunca geram PASS físico. Uma diferença residual não comprova efeitos quânticos, gravitacionais ou energia do vácuo.

Os testes CC verificam fundo separado, cancelamento de offset conhecido sem cancelar arbitrariamente limites, sinais invertidos, ruído analítico, médias/potências, bloqueio de escala FEM por correntes desiguais ou incerteza excessiva, receptor fechado, corrente no fundo, campo líquido zero e metadados ausentes/origens incompatíveis. Todos os fixtures são temporários e explicitamente sintéticos.

# 9. Firmware PI CC de uma bobina

Fonte consolidada: controle/README.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Controle PI CC — firmware e ensaio separado

Firmware MicroPython para Raspberry Pi Pico RP2040, MCP4725 e uma bobina V2. A montagem usa o amplificador OPA548EVM e resistor de retorno 10 Ω documentados na eletrônica V3. O firmware foi escrito e seu controlador testado numericamente; não foi instalado ou verificado num microcontrolador físico.

| Conexão Pico | Destino |
| --- | --- |
| GP4, pino físico 6 | MCP4725 SDA, pull-up 4,7 kΩ a 3,3 V |
| GP5, pino físico 7 | MCP4725 SCL, pull-up 4,7 kΩ a 3,3 V |
| 3V3 OUT, pino 36 | MCP4725 VDD e pull-ups; não alimentar DAC em 5 V |
| GND, pino 38 | SGND no ponto estrela |
| GP26/ADC0, pino 31 | Divisor do shunt: 10 kΩ do topo do shunt até ADC, 10 kΩ ADC→SGND, 10 nF ADC→SGND |
| GP15, pino 20 | Botão momentâneo para SGND; segurar para habilitar comando de corrente |
| MCP4725 A0 | SGND, endereço 0x60 |
| MCP4725 VOUT | Entrada positiva do OPA548EVM no modo CC, ganho total calibrado aproximadamente 1 |

Usar a pinagem do módulo efetivamente comprado, desacoplamento e ligações conforme seu datasheet. Não conectar GP26 ao shunt no modo CA: o divisor não adapta tensões negativas para o ADC. A entrada E/S do OPA é referenciada a V− e não se conecta diretamente ao Pico.

Desenergizado: contornar capacitor, desconectar gerador, receptor e segundo amplificador; conectar o modo CC. Copiar main.py e controlador.py para a placa com MicroPython apropriado. Conferir as ligações elétricas, a parada física e a qualificação antes da operação.

O padrão CALIBRATION_CONFIRMED=False mantém comando zero. Antes de habilitar, substituir pelos valores medidos a referência ADC, relação do divisor, offset, resistência do shunt, resistência total, referência DAC e ganho do driver. Confirmar a faixa de conversão com correntes conhecidas. O alvo é 0,150 A, máximo configurável nesta versão 0,200 A; comando limitado a 2,5 V; falha latente quando corrente calculada excede 0,250 A, sensor inválido ou período ultrapassa 25 ms.

O PI usa feedforward R·Iref, Kp=2 V/A, Ki=20 V/(A·s), anti-windup por integração condicional. É diferente do ensaio contínuo idealizado e passo de 1 µs da V2. A espera nominal de 5 ms soma processamento, I²C e impressão: 200 Hz não é uma frequência garantida. O código usa o dt observado; medir jitter, latência, ruído, degrau e aquecimento antes de aceitar desempenho.

Soltar o botão zera o comando e integrador; uma falha exige reinicialização deliberada, depois de corrigir sua causa. O watchdog reinicia o Pico em travamento, mas o MCP4725 pode manter a última tensão enquanto o Pico reinicia ou perde comunicação. O software não substitui a limitação de corrente física ou a chave RUN/STOP independente. A parada manual da V3 não é certificada como função industrial com falha segura.

O mapa FEM usa duas bobinas CC, cada uma com 0,150 A: operar esse caso com os dois comandos CC independentes documentados, não com este firmware de uma bobina. O firmware não controla o circuito CA, não mede coerência quântica e não liga automaticamente fontes externas.

Referências primárias: pinagem Pico, MicroPython RP2, MCP4725, OPA548EVM.

py -B -m unittest discover -s bancada_v3/controle -p "test_*.py"

Esses testes usam planta RL com atualização exata de retenção de ordem zero, verificam erro de resistência, saturação, desarme e prazos. Não exercitam ADC, DAC, I²C ou tempos de hardware.

# 10. FEM 3D executado e precisão documentada

Fonte consolidada: fem/README.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

FEM 3D executado — duas bobinas da bancada V2

Este módulo resolve um problema de elementos finitos tridimensional, com tetraedros lineares P1, montagem da matriz de rigidez e solução esparsa. A comparação com Biot–Savart é uma verificação independente: a integral não é o solver FEM. Os arquivos publicados foram efetivamente calculados.

O resultado é uma verificação numérica preliminar do campo magnetostático. Não é uma medição, uma certificação de fabricação ou demonstração de funções quânticas do cartaz.

## Problema resolvido

| Grandeza | Valor |
| --- | --- |
| Raio médio de cada bobina | 100 mm |
| Seção radial do pacote | 5,5 mm |
| Comprimento axial do pacote | 11 mm |
| Número de espiras de cada bobina | 50 |
| Corrente contínua prescrita de cada bobina | 0,150 A, mesmo sentido |
| Centros no sistema V2 | z = 65 e 185 mm |
| Centros no solver, origem no meio da bancada | z = −60 e +60 mm |
| Densidade de corrente azimutal homogeneizada | 123.966,942 A/m² |
| Permeabilidade | μ₀ = 4π × 10⁻⁷ H/m, uniforme |
| Domínio externo | cubos com semilado 0,4 m e 0,6 m |
| Condição externa | A = 0 em todas as faces do cubo |

Cada pacote é um anel de seção retangular, construído por operações de volumes OpenCASCADE no Gmsh. A malha é conforme entre ar e enrolamento. O cobre, o esmalte e os espaços entre os fios são substituídos por um pacote de corrente uniforme: os 50 fios individuais não estão resolvidos no FEM. A integral de referência usa o mesmo pacote; uma segunda referência usa exatamente os 5 × 10 filamentos da geometria V2.

O receptor fica aberto e sem corrente no caso CC. O toroide opcional está desligado. Suportes e peças são considerados não magnéticos, com μ = μ₀; condutores próximos, cabos de alimentação, materiais ferromagnéticos e correntes parasitas não são incluídos. A propriedade real desses materiais precisa ser confirmada antes de comparar a bancada montada com este resultado.

## Equações e discretização

Na aproximação de potencial vetorial em meio homogêneo:

−∇² A = μ₀ J;    B = ∇ × A

Para cada componente cartesiana e função de teste P1 nula no contorno externo:

∫Ω ∇Aₖ · ∇v dV = μ₀ ∫Ωbobinas Jₖ v dV

O solver calcula as gradientes constantes de cada tetraedro e monta K_ij = Σ_e V_e ∇N_i·∇N_j. O carregamento usa quadratura tetraédrica de quatro pontos. A solução usa gradientes conjugados com pré-condicionador diagonal, rtol=1e-10. A matriz é simétrica e positiva definida após eliminar os graus de liberdade de Dirichlet: a energia gradiente só se anula para uma função constante, e o contorno homogêneo elimina essa constante.

Limitação de calibre e contorno: a redução de Maxwell ao Laplaciano vetorial pressupõe calibre de Coulomb e domínio livre apropriado. Aqui é usada a forma regularizada ∫∇A:∇v, com contorno truncado A = 0. Não há multiplicador de Lagrange impondo div A = 0 exatamente. O diagnóstico publicado ||div A||L2 / ||curl A||L2 é aproximadamente 11,07% na malha fina de caixa maior, com parcela de calibre da energia de aproximadamente 1,23% da energia magnética. Isso exige cautela perto dos enrolamentos e impede declarar que todo o campo 3D foi validado com erro de 2,79%. Uma formulação H(curl) com calibre controlado, elementos de ordem superior e estudo adicional de refinamento é apropriada para certificação posterior. A comparação independente abaixo delimita os pontos e a precisão efetivamente verificados.

B_raw_T é o rotacional constante por tetraedro. B_recovered_T é a média nodal ponderada pelo volume dos tetraedros incidentes, interpolada para os gráficos e amostras. Esse pós-processamento suaviza o campo e não transforma P1 em P2.

## Resultados da execução publicada

| Caso | Nós | Tetraedros | Bz central FEM | Erro central frente ao pacote | Erro relativo RMS no eixo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malha grossa, semilado 0,4 m | 10.494 | 60.393 | 57,0873 μT | 3,96% | 4,72% |
| Malha fina, semilado 0,4 m | 33.336 | 200.346 | 57,3658 μT | 3,49% | 4,17% |
| Malha fina, semilado 0,6 m | 33.000 | 196.661 | 57,7779 μT | 2,79% | 3,52% |

Referência central do pacote: 59,438566 μT. Referência central dos 100 filamentos V2: 59,438628 μT. Esta corrente CC difere do cenário AC de 2 V RMS e 1.400 Hz da V2; não comparar esses dois campos sem igualar as correntes.

A amostragem contém 49 pontos de eixo, de −120 a +120 mm locais. O maior erro nesses pontos da caixa fina maior é 5,89%. Há também 15 pontos fora do eixo, com x = 25, 50 ou 75 mm; y = 20 mm; z = −90, −30, 0, +30 ou +90 mm. A referência fora do eixo é uma integral volumétrica independente de Biot–Savart, com Gauss 10 × 10 na seção e 256 amostras angulares. O erro vetorial RMS nesses pontos é 3,13%; o maior erro vetorial é 5,65%.

O centro muda 0,49% ao refinar a malha da caixa de 0,4 m e 0,72% ao aumentar o domínio. A segunda mudança inclui a alteração da malha externa de 80 para 100 mm e a remalhagem do domínio: não isola perfeitamente o erro de truncamento. Duas malhas não estabelecem ordem assintótica nem um limite certificado de erro. O erro máximo no eixo não cai monotonicamente em todos os casos. O relatório mostra essas métricas, sem ocultar a variação.

Foram aprovadas 23 verificações numéricas, incluindo:

• caso manufaturado A=(∏sin(π(x_i+0,5)),0,0) no cubo unitário, com erro L2 relativo reduzido de 14,79% para 4,18% ao refinar;

• resíduos dos graus de liberdade livres menores que 10⁻¹⁰;

• simetria da matriz e diagonais positivas;

• consistência da energia variacional ½ AᵀKA = ½ Aᵀf;

• volume discretizado do enrolamento dentro de 1% do volume analítico;

• comparações de campo central, eixo e pontos fora do eixo;

• diferenças declaradas entre malhas e domínios.

O balanço variacional é um teste do sistema discreto, não um balanço elétrico de potência. magnetic_energy_J usa ∫B²/(2μ₀); a energia variacional contém também o termo de calibre. Os dois valores estão separados no JSON.

Campo e erro, gráfico científico Matplotlib

Gráfico vetorial SVG com painel de erros.

## Reproduzir

Python 3.12 foi usado na execução. Instale as dependências em ambiente isolado. Não é necessário OpenSCAD para este módulo.

py -3.12 -m venv .venv-fem

.\.venv-fem\Scripts\python.exe -m pip install -r bancada_v3/fem/requirements.txt

.\.venv-fem\Scripts\python.exe -B bancada_v3/fem/solver.py

.\.venv-fem\Scripts\python.exe -B bancada_v3/fem/render_results.py

.\.venv-fem\Scripts\python.exe -B bancada_v3/fem/plot_results.py

.\.venv-fem\Scripts\python.exe -B bancada_v3/fem/validate_artifacts.py --mesh

.\.venv-fem\Scripts\python.exe -B bancada_v3/fem/build_package.py

Linux/macOS: python3 -m venv .venv-fem; use .venv-fem/bin/python nos comandos seguintes. O wheel Gmsh pode exigir a biblioteca de sistema libGLU.so.1 em Linux (por exemplo, pacote libglu1-mesa em Ubuntu). O conjunto publicado foi executado em Windows; não há alegação de execução em outras plataformas.

solver.py --output caminho muda a pasta de resultados. A execução completa gera três casos magnetostáticos e dois casos manufaturados. O processo retorna código diferente de zero se alguma das 23 verificações falhar. Os valores de tolerância estão no código, juntamente com os valores observados.

validate_artifacts.py verifica os artefatos salvos usando apenas a biblioteca padrão; --mesh também lê todos os vetores/conectividade via meshio/NumPy, confere que VTU e NPZ contêm a mesma malha e recalcula curl A para verificar o campo bruto exportado. Essa leitura completa também foi executada.

## Abrir a malha e os campos

Baixar pacote completo FEM com malha, campos, scripts e resultados.

• VTU completo da malha fina maior: abrir no ParaView; Slice revela os enrolamentos; selecionar B_raw_T em dados das células ou B_recovered_T em dados dos pontos; usar Glyph para vetores e Stream Tracer apenas como visualização interpolada.

• Malha NPZ: points_m, tetrahedra e winding_region; leitura com NumPy, conectividade de base zero.

• Relatório JSON: configuração, versões, diagnósticos, resultados e verificações.

• CSV no eixo e CSV fora do eixo: valores SI e erros.

O gráfico SVG é gerado dos CSV. Não é uma ilustração sintética de um reator.

## Alcance físico

O cálculo prevê campo para correntes impostas, em geometria e materiais idealizados. Não dimensiona drivers, não simula a fonte, não calcula ressonância, perdas AC, aquecimento, esforços, vácuo, efeitos quânticos ou curvatura do espaço-tempo. Para confronto experimental: medir a corrente CC real de cada bobina e posição/orientação do sensor, subtrair o campo de fundo e registrar incertezas. Divergências desse modelo devem primeiro ser confrontadas com geometria, materiais, fontes, sensores e erros numéricos.

## Referências primárias

• Gmsh — manual e API: volumes OpenCASCADE, fragmentação conforme, campos de tamanho e malhas tetraédricas.

• FEniCS Tutorial, Volume I: forma fraca de Poisson e exemplo de potencial magnético; o código presente é uma implementação própria P1 em 3D e não usa o solver FEniCS.

• SciPy — scipy.sparse.linalg.cg: requisito de matriz positiva definida, critérios de parada e pré-condicionamento.

• meshio — projeto e formatos: exportação VTU com campos nodais e campos das células.

# 11. Fontes primárias e parâmetros usados

Fonte consolidada: eletronica/FONTES.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Fontes primárias e parâmetros usados

Consultadas em 12-10-2026. Fabricante e revisão precisam ser conferidos na aquisição; estoque e preço não foram validados. Nenhum datasheet comprova que esta montagem específica já foi ensaiada.

| Fonte oficial | Informação usada |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TI OPA548 SBOS070D | Pinagem1..7; alimentação±4..±30V; equaçãoILIM=15000·4.75/(13750+Rcl); exemplo/tolerância publicada emRcl14.8k/2.5A; slew10V/µs típico; Iq20mA/rail máximo na condição especificada; headroompositivo4.1V em3A; E/SreferidoaV−; necessidadeSOA/calor/compensação; seção9.2 retornoenergia. O limite térmico2.5°C/Wadotado é conservador do exemplo térmico, não confundir com métricaRθJC(bot) deoutrapackage/ensaio. |  |  |
| TI OPA548EVM e SBOU132 | Placa e controleJP7, alimentaçãoJP6, Rcloriginal14.7k. Figura4mostra divisorR5/R7 e ganhoRF1/R2 que dão ganho total≈1; bornes eBNC e configuração não inversora. DivergênciaJ5/J6 entre texto/tabela exige conferir continuidade, explicitadaemLIGACOES. |  |  |
| RIGOL DG1000Z datasheet | DG1022Z25MHz2canais, faixa muito maiorque100–5000Hz; amplitude nominal e carga de referência precisam configuradas e medidas. Sincronização/fase é executada no gerador, não pela aquisição. |  |  |
| R&S HMP2000 e manualHMP | HMP2030três canais isolados combináveis;0–32V5A/canal até16V,80W/canal188Wtotal. Não foi obtida garantia de absorção de potência externa; por isso há sangrias dimensionadas. |  |  |
| Pico 4824A especificações e datasheet4000A | Oito entradas single-endedBNC,12bits físicos,±10mV..±50V,1MΩ |  | 19pF; até40MS/s com≥5canais; precisãoDC±1%fullscale±300µV. Exigir calibração/paridade de fase para potência; precisãoDCnão fornece sozinha erro de fase AC. |
| TDK B32754C2106K000 e famíliaB32754..758 | CapacitorMKP10µF±10%,250VrmsAC, dV/dt50V/µs, passo27.5mm,22×36.5×31.5mm máximos. AC nominal tem condições de frequência/temperatura; neste projeto limitarVcap30Vpico e medircalor. |  |  |
| Vishay RH/NH30201 | VariantesRH eNHnãoindutiva; códigos de resistência/tolerância/embalagem e potência condicionada à montagem/dissipação. NH02510R00FE02eRH1004R700FE01 construídos conforme tabela de códigos, sujeitos a confirmação de código comercial/estoque pelo fornecedor. NH reduz indutância, não dispensa medirimpedância/fase. |  |  |
| Microchip MCP4725 datasheet, Adafruit935 | DAC12bitsI²C, conversão Vout≈VDD·code/4096; alimentação3.3Vadotada, EEPROMevarianteendereço exigem conferir. Não foi validado módulo comprado. |  |  |
| PicoRP2040, pinoutoficial | GP4/GP5I²C0, GP26ADC0,3V3pino 36,AGND33; referências físicas descritas paraPicoRP2040, não outrasplacas. |  |  |
| NexperiaBAT54, Vishay1N5819 | DiodosSchottky de proteçãoADC alimentado e recirculaçãoauxDC; não são isoladores ou limitadores de segurança. |  |  |

Dimensões/fios/bobinas e matrizL vêm de configuraçãoV2 e modelo V2. TolerânciaL±15% é cenário assumido, não resultado de medição. Firmware PI200Hz e ganhos de bancada são diferentes do experimentoDCnuméricoV2, que é uma simulação separada.

# Anexo A — lista integral de materiais elétricos

Transcrição integral das linhas do CSV. Quantidades, referências e estado de compra continuam condicionados às verificações descritas no projeto.

### GEN

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | GEN |
| quantity | 1 |
| manufacturer | RIGOL |
| part_or_model | DG1022Z |
| value_or_rating | 2 coherent channels 25MHz |
| purpose | sine reference 100..5000Hz high-Z display |
| procurement_status | selected not purchased |
| official_reference | Referência oficial |

### PSU

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | PSU |
| quantity | 1 |
| manufacturer | Rohde & Schwarz |
| part_or_model | HMP2030 |
| value_or_rating | 3x32V5A 80W perchannel 188Wtotal |
| purpose | CH1CH2 bipolar12V4.8A CH3aux3.3V0.2A |
| procurement_status | selected not purchased |
| official_reference | Referência oficial |

### AMP1 AMP2

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | AMP1 AMP2 |
| quantity | 2 |
| manufacturer | Texas Instruments |
| part_or_model | OPA548EVM |
| value_or_rating | OPA548 power amplifier |
| purpose | noninverting total gain approximately1 stock divider preserved |
| procurement_status | selected stock not guaranteed |
| official_reference | Referência oficial |

### RCL1 RCL2

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | RCL1 RCL2 |
| quantity | 2 |
| manufacturer | Yageo or equivalent |
| part_or_model | MFR-25FBF52-82K |
| value_or_rating | 82kohm1%0.25W |
| purpose | replace EVM14.7k current limiter; qualify0.72..1Apeak |
| procurement_status | exact footprint check before purchase |
| official_reference | Referência oficial |

### C1 C2

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | C1 C2 |
| quantity | 2 |
| manufacturer | TDK |
| part_or_model | B32754C2106K000 |
| value_or_rating | 10uF10%250Vac MKP 27.5mm pitch |
| purpose | series resonant capacitors AC suitable |
| procurement_status | selected not purchased |
| official_reference | Referência oficial |

### R1 R2

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | R1 R2 |
| quantity | 2 |
| manufacturer | Vishay Dale |
| part_or_model | NH02510R00FE02 |
| value_or_rating | 10ohm1%25W noninductive winding |
| purpose | series load and Kelvin current shunt; impedance calibration needed |
| procurement_status | part number built per manufacturer coding confirm quote |
| official_reference | Referência oficial |

### RBPLUS RBMINUS

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | RBPLUS RBMINUS |
| quantity | 2 |
| manufacturer | Vishay Dale |
| part_or_model | RH1004R700FE01 |
| value_or_rating | 4.7ohm1%100W chassis |
| purpose | rail bleeders must stay connected during operation |
| procurement_status | part number built per manufacturer coding confirm quote |
| official_reference | Referência oficial |

### RLOAD

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | RLOAD |
| quantity | 1 |
| manufacturer | Vishay or equivalent |
| part_or_model | metal film calibrated100ohm |
| value_or_rating | 100ohm0.1%0.25W |
| purpose | receiver load measure exact resistance |
| procurement_status | requirements fixed manufacturer SKU may substitute |
| official_reference | Referência oficial |

### DAQ

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | DAQ |
| quantity | 1 |
| manufacturer | Pico Technology |
| part_or_model | PicoScope4824A |
| value_or_rating | 8channels12bit common-ground BNC |
| purpose | simultaneous5channelcapture 1MS/s target |
| procurement_status | selected not purchased |
| official_reference | Referência oficial |

### HSAMP1 HSAMP2

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | HSAMP1 HSAMP2 |
| quantity | 2 |
| manufacturer | qualified heatsink assembly |
| part_or_model | EVM existing or replacement qualified |
| value_or_rating | thetaSA<=3C/W per amplifier plus interface<=0.5C/W |
| purpose | OPA cooling keep sink<60C; isolate live negative tab |
| procurement_status | performance requirement not certified existing EVM |
| official_reference | Referência oficial |

### HSRBPLUS HSRBMINUS

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | HSRBPLUS HSRBMINUS |
| quantity | 2 |
| manufacturer | qualified heatsink assembly |
| part_or_model | separate forced-air or large passive |
| value_or_rating | thetaSA<=0.8C/W each and mounting perRH100 |
| purpose | remove31.6W per bleed chassis surface<70C |
| procurement_status | performance requirement must verify mount orientation |
| official_reference | Referência oficial |

### STOP

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | STOP |
| quantity | 1 |
| manufacturer | industrial selector |
| part_or_model | 2pole RUN STOP maintained |
| value_or_rating | isolated contacts30VDC1A STOPclosed |
| purpose | eachpoleE/S to itsownVminus; manual stop not certifiedEStop |
| procurement_status | contact logic specified validate continuity |
| official_reference | Referência oficial |

### PI_MCU

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | PI_MCU |
| quantity | 1 |
| manufacturer | Raspberry Pi |
| part_or_model | Pico RP2040 |
| value_or_rating | 3.3Vlogic GP26ADC GP4SDA GP5SCL |
| purpose | PI DC controller separately qualified |
| procurement_status | selected not purchased |
| official_reference | Referência oficial |

### PI_DAC

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | PI_DAC |
| quantity | 1 |
| manufacturer | Adafruit |
| part_or_model | MCP4725 breakout product935 |
| value_or_rating | 12bitI2C powered3.3V addresscheck0x60 |
| purpose | DAC analog output PI DC |
| procurement_status | selected check A0 address/pullups |
| official_reference | Referência oficial |

### RDAC

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | RDAC |
| quantity | 1 |
| manufacturer | metal film |
| part_or_model | 100ohm1%0.25W |
| value_or_rating | 100ohm |
| purpose | series DAC input protection calibrate total gain |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

### RADC_TOP RADC_BOTTOM

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | RADC_TOP RADC_BOTTOM |
| quantity | 2 |
| manufacturer | metal film |
| part_or_model | 10kohm0.1%0.25W |
| value_or_rating | 10kohm |
| purpose | DC shunt divider0.5 calibrate ratio |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

### CADC

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | CADC |
| quantity | 1 |
| manufacturer | ceramic C0G or film |
| part_or_model | 10nF50V |
| value_or_rating | 10nF |
| purpose | ADC low-pass tau50us |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

### CDAC

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | CDAC |
| quantity | 1 |
| manufacturer | ceramic X7R |
| part_or_model | 100nF16V |
| value_or_rating | 100nF |
| purpose | DAC bypass close VDD GND |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

### DADC_LO DADC_HI

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | DADC_LO DADC_HI |
| quantity | 2 |
| manufacturer | Nexperia |
| part_or_model | BAT54 |
| value_or_rating | Schottky30V100mA |
| purpose | clampsADC toSGND and3.3V only poweredPico DCmode |
| procurement_status | selected verify footprint/cathode |
| official_reference | Referência oficial |

### PI_HOLD

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | PI_HOLD |
| quantity | 1 |
| manufacturer | momentary pushbutton |
| part_or_model | NO contact |
| value_or_rating | GP15 toGND hold-to-run |
| purpose | software enable only independentSTOP still required |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

### I2C_PULLUP

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | I2C_PULLUP |
| quantity | 2 |
| manufacturer | metal film |
| part_or_model | 4.7kohm |
| value_or_rating | 4.7kohm |
| purpose | SDA/SCLto3.3V only if absent on DACmodule |
| procurement_status | optional inspect module |
| official_reference | Referência oficial |

### RAUX

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | RAUX |
| quantity | 1 |
| manufacturer | noninductive power resistor |
| part_or_model | 22ohm5W1% |
| value_or_rating | 22ohm5W |
| purpose | auxiliary toroid DC current limit |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

### DAUX

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | DAUX |
| quantity | 1 |
| manufacturer | Vishay |
| part_or_model | 1N5819 |
| value_or_rating | 40V1A Schottky |
| purpose | flyback diode toroidDC cathode onpositivecoil side |
| procurement_status | selected not purchased |
| official_reference | Referência oficial |

### TAUX

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | TAUX |
| quantity | 1 |
| manufacturer | maintained switch |
| part_or_model | 30VDC1A |
| value_or_rating | open off |
| purpose | auxiliaryDC enable |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

### BNC_SIGNAL

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | BNC_SIGNAL |
| quantity | 7 |
| manufacturer | lab-rated cables |
| part_or_model | BNC terminated insulated wiring |
| value_or_rating | 1m max sense cable; source0.5m max |
| purpose | 2generator5capturepaths commonSGND |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

### WIRE_POWER

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | WIRE_POWER |
| quantity | 1 |
| manufacturer | insulated copper wire |
| part_or_model | 1.5mm2 rails andbleeds 0.75mm2coil |
| value_or_rating | >=30V10A connectors protected |
| purpose | star returns and twistedpairs |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

### TEMP

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | TEMP |
| quantity | 1 |
| manufacturer | calibrated contact thermometer |
| part_or_model | multichannel K-type or equivalent |
| value_or_rating | uncertainty<=2C near20..80C |
| purpose | OPAheatsinks coils andbleeds thermal qualification |
| procurement_status | requirements fixed no hardware selected |
| official_reference | Referência oficial |

### R_DUMMY

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | R_DUMMY |
| quantity | 2 |
| manufacturer | noninductive power resistor |
| part_or_model | 10ohm25W |
| value_or_rating | 10ohm25W |
| purpose | dummyload for amplifierqualification before coils |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

### BFIELD

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | BFIELD |
| quantity | 1 |
| manufacturer | Texas Instruments |
| part_or_model | DRV425EVM |
| value_or_rating | fluxgate1axis DCAC default100ohm shunt |
| purpose | field acquisition PicoF/G calibrateDCandAC |
| procurement_status | selected not purchased |
| official_reference | Referência oficial |

### DC2_POTS

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | DC2_POTS |
| quantity | 2 |
| manufacturer | Bourns |
| part_or_model | 3590S-2-103L |
| value_or_rating | 10kohm10turn |
| purpose | DC2 manual0.15Aeach withbothamplifiers andCsbypassed |
| procurement_status | selected verifypinout |
| official_reference | Referência oficial |

### DC2_WIPER_PULLDOWN

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | DC2_WIPER_PULLDOWN |
| quantity | 2 |
| manufacturer | metal film |
| part_or_model | 100kohm1%0.25W |
| value_or_rating | 100kohm |
| purpose | wiperGND bias requirescalibration underload |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

### TEMP_H

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | TEMP_H |
| quantity | 1 |
| manufacturer | Texas Instruments |
| part_or_model | LM35DZ/NOPB |
| value_or_rating | TO92 0..100C10mVperC |
| purpose | temp channelH±1V calibratecontact |
| procurement_status | selected not purchased |
| official_reference | Referência oficial |

### TEMP_RISO

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | TEMP_RISO |
| quantity | 1 |
| manufacturer | metal film |
| part_or_model | 100ohm1%0.25W |
| value_or_rating | 100ohm |
| purpose | isolate capacitive cable loadnearLM35 |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

### TEMP_BYPASS

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| ref | TEMP_BYPASS |
| quantity | 1 |
| manufacturer | ceramicX7R |
| part_or_model | 100nF16V |
| value_or_rating | 100nF |
| purpose | LM35VDDGND bypass |
| procurement_status | requirements fixed |
| official_reference | Referência oficial |

# Anexo B — componentes do filtro analógico

Transcrição integral das linhas do CSV. Quantidades, referências e estado de compra continuam condicionados às verificações descritas no projeto.

### U

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | U |
| reference_prefix | U1..U8 |
| description | Quad operational amplifier |
| value_or_part | OPA4277PA |
| tolerance | See exact grade datasheet |
| rating | +/-12 V supply |
| package | PDIP-14 |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | Four unity followers per signal path |
| note | Proposed part not fabricated or calibrated |
| source | Referência oficial |

### R

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | R |
| reference_prefix | Rn1..Rn4 |
| description | RC stage resistor |
| value_or_part | 3160 ohm |
| tolerance | 1 percent |
| rating | 0.125 W minimum |
| package | Metal film through hole |
| quantity_base_5ch | 20 |
| quantity_optional_field_2ch | 8 |
| quantity_total_7ch | 28 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 4 |
| quantity_total_8ch | 32 |
| connection | Series before each buffered node |
| note | Four per channel measure actual values |
| source | Calculated design |

### C

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | C |
| reference_prefix | Cn1..Cn4 |
| description | RC stage capacitor |
| value_or_part | 1 nF |
| tolerance | 1 percent |
| rating | 50 V minimum |
| package | C0G NP0 ceramic |
| quantity_base_5ch | 20 |
| quantity_optional_field_2ch | 8 |
| quantity_total_7ch | 28 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 4 |
| quantity_total_8ch | 32 |
| connection | Each RC node to SGND |
| note | Four per channel measure actual values |
| source | Calculated design |

### ROUT

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | ROUT |
| reference_prefix | Rn5 |
| description | Output cable isolation resistor |
| value_or_part | 47 ohm |
| tolerance | 1 percent |
| rating | 0.125 W minimum |
| package | Metal film through hole |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | Fourth follower output to BNC center |
| note | Feedback taken before this resistor |
| source | Calculated design |

### CP

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | CP |
| reference_prefix | Cn5 |
| description | Positive rail local bypass |
| value_or_part | 100 nF |
| tolerance | 10 percent |
| rating | 50 V minimum |
| package | X7R ceramic |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | Pin4 to SGND |
| note | Place directly at supply pin |
| source | Referência oficial |

### CN

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | CN |
| reference_prefix | Cn6 |
| description | Negative rail local bypass |
| value_or_part | 100 nF |
| tolerance | 10 percent |
| rating | 50 V minimum |
| package | X7R ceramic |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | Pin11 to SGND |
| note | Nonpolar ceramic directly at supply pin |
| source | Referência oficial |

### BP

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | BP |
| reference_prefix | Cn7 |
| description | Positive rail local bulk |
| value_or_part | 10 uF |
| tolerance | 20 percent |
| rating | 25 V minimum |
| package | Low ESR electrolytic |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | +12 V to SGND |
| note | Positive terminal at +12 V |
| source | Calculated design |

### BN

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | BN |
| reference_prefix | Cn8 |
| description | Negative rail local bulk |
| value_or_part | 10 uF |
| tolerance | 20 percent |
| rating | 25 V minimum |
| package | Low ESR electrolytic |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | SGND to -12 V |
| note | Positive terminal at SGND and negative at -12 V |
| source | Calculated design |

### SOCKET

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | SOCKET |
| reference_prefix | XU1..XU8 |
| description | Optional machined DIP socket |
| value_or_part | 14 pin |
| tolerance | Not applicable |
| rating | Signal low leakage |
| package | DIP-14 socket |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | Between U and board |
| note | May omit with direct soldering |
| source | Mechanical choice |

### JIN

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | JIN |
| reference_prefix | Jn1 |
| description | Input connector |
| value_or_part | BNC female |
| tolerance | Not applicable |
| rating | Signal low voltage |
| package | Panel or PCB mount |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | Center at input before first resistor shield SGND |
| note | One input per channel |
| source | Mechanical choice |

### JOUT

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | JOUT |
| reference_prefix | Jn2 |
| description | ADC output connector |
| value_or_part | BNC female |
| tolerance | Not applicable |
| rating | Signal low voltage |
| package | Panel or PCB mount |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | Center after 47 ohm shield SGND |
| note | No 50 ohm termination use ADC 1 Mohm |
| source | Mechanical choice |

### JPWR

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | JPWR |
| reference_prefix | Jn3 |
| description | Power connector |
| value_or_part | 3 pin keyed terminal |
| tolerance | Not applicable |
| rating | +12 V SGND -12 V |
| package | 2.54 or 3.5 mm terminal |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | Rails and common star ground |
| note | Pin order labeled on actual board verify before power |
| source | Mechanical choice |

### PCB

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | PCB |
| reference_prefix | PCB1..PCB8 |
| description | Short trace analog carrier |
| value_or_part | One board per quad |
| tolerance | Not applicable |
| rating | Low voltage analog |
| package | Custom carrier not yet routed |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | RC and decoupling components per diagram |
| note | No validated PCB layout or Gerber supplied |
| source | Proposed construction |

### CABLEIN

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | CABLEIN |
| reference_prefix | Wn1 |
| description | Short shielded input lead |
| value_or_part | BNC cable |
| tolerance | Measured capacitance |
| rating | Low voltage |
| package | As installed |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | Measured node to filter input |
| note | Record length capacitance and ground path |
| source | Measured procurement required |

### CABLEOUT

| Campo do CSV | Valor original |
| --- | --- |
| item | CABLEOUT |
| reference_prefix | Wn2 |
| description | Short shielded output lead |
| value_or_part | BNC cable |
| tolerance | Measured capacitance |
| rating | Low voltage |
| package | As installed |
| quantity_base_5ch | 5 |
| quantity_optional_field_2ch | 2 |
| quantity_total_7ch | 7 |
| quantity_optional_temperature_1ch | 1 |
| quantity_total_8ch | 8 |
| connection | Filter output to ADC |
| note | 100 pF combined cable ADC is calculation assumption only |
| source | Measured procurement required |